ALLEGATO A/6

Oggetto: scheda tecnica aggiornata per il noleggio operativo di n. 2 Sistemi di circolazione extra corporea

N° 2 SISTEMI DI CIRCOLAZIONE EXTRA CORPOREA

| Società costruttrice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modello dell'Apparecchiatura |  |  |
| Anno di produzione del modello |  |  |
| Descrizione: N° 2 Sistemi di circolazione extracorporea | caratteristiche tecniche | Caratteristiche tecniche offerte |
| OGNI SINGOLO SISTEMA DOVRA’ ESSERE COSI’ COMPOSTO: |  |
| N.1 Consolle. La consolle deve essere dotata di: | - stativi, in acciaio inossidabile, con cablaggio interno (cavi di collegamento ai moduli pompa). -Peso e ingombro ridotto |  |
| Gruppo di Alimentazione | -Dotato di batterie ricaricabili possibilmente Litio/ion con almeno 2 ore di autonomia, con indicatore dello stato di carica; -Il gruppo di alimentazione deve dotato di drivers per il collegamento con la Pompa Centrifuga. |  |
| N.1 modulo pompa Roller per sottopompa da 1/2" N.2 moduli pompa Roller per sottopompa da 3/8" N.2 moduli pompa Roller per sottopompa da 1/4" | Le pompe a rulli devono essere di dimensioni ridotte, con possibilità di essere posizionate in maniera personalizzata sulla consolle. Le testate delle pompe devono poter ruotare liberamente per garantire il miglior posizionamento rispetto all'ossigenatore ed al campo operatorio. I sistemi di bloccaggio dei tubi devono potersi adattare ai differenti diametri dei sottopompa, compatibilmente alle dimensioni della camera pompante. Ogni pompa deve essere dotata di manovella d'emergenza per l'utilizzo in caso di mancanza di alimentazione. |  |
| N.1 modulo per Pompa Centrifuga | SI |  |
| N.1 sistema di miscelazione aria/ossigeno tipo Sechrist | SI |  |
| N.1 Sistema di registrazione per ogni singola CEC: dei parametri tecnici operativi e per il monitoraggio dei parametri vitali critici in Circolazione extracorporea con le seguenti caratteristiche: | Il sistema di registrazione dei parametri tecnici operativi (RPM, flussi, percentuale di flusso eroqato, etc.) Il sistema, inoltre, deve consentire il Monitoraggio preferibilmente non invasivo dei parametri vitali critici in Circolazione extracorporea, quali la saturazione venosa ed arteriosa di ossigeno, la concentrazione di emoglobina e l'ematocrito, i flussi di sangue, la DO2, POz, PCOZ, CO2, FiOz, flusso gassoso e la temperatura. Il sistema deve essere in grado di gestire i dati di perfusione/ registrare tutti i parametri che influenzano il processo decisionale clinico e di documentare, in modo approfondito, la conduzione della Circolazione Extracorporea (CEC) al fine di implementare supervisione del ciclo operativo ed il controllo degli indicatori di qualità, favorendo una miglior gestione del rischio clinico e l'effettuazione di analisi statistiche, Il sistema deve, inoltre, consentire il collegamento ad altre periferiche di monitoraggio paziente presenti in sala via RS 232-1485, Wi-Fi e LAN (con cavo Ethernet) e deve consentire l’attuazione di protocolli di Telemedicina. Il sistema deve essere dotato di Timer multipli con visione ora, minuti e secondi, di monitor per le temperature (rilevazione di almeno 3 temperature) con relative sonde, monitor di pressione con relative sonde (rilevazione di almeno 3 pressioni), deve poter gestire l'erogazione della soluzione cardioplegica (timer, tempo di richiamo, tempo del dosaggio, volumi). Il sistema deve essere dotato di tutti i meccanismi di sicurezza (allarme di livello, allarme di bolle e relativi sensori, sistema di allarme di flusso massimo e flusso minimo, etc.) Il sistema, infine, deve garantire la potenzialità di futura implementazione del Monitoraggio e del controllo di sistemi hardware come ad esempio i Clamp elettronici per l'occlusione delle linee arteriosa e venosa, i sistemi multicanali per il controllo del vuoto. |  |
| Sensori monouso per il monitoraggio dei parametri vitali, ove necessari per il completo funzionamento | N° 250 per anno |  |
| Tempo di Intervento (Ore Solari) | Entro 24 H |  |
| Tempo di risoluzione del guasto | Entro 48 H lavorative |  |
| Sede Di Assistenza più Vicina | In Campania |  |
| Numero Visite Programmate | ≥ 2 |  |

Tabella attribuzione dei punteggi:

| Società participate alla gara |  |
| --- | --- |
| Società costruttrice |  |
| Modello dell'Apparecchiatura |  |
| Anno di produzione del modello |  |
| Batterie ricaricabili- ogni ½ h di autonomia superiore all’ora minima richiesta, sarà attribuito 1 punto | Max 5 punti |
| Minimo ingombro: al sistema che globalmente, nella massima configurazione, risulterà di dimensioni e peso più ridotto, saranno attribuiti 5 punti. | Max 5 punti |
| Se i sistemi sono dotati di interfaccia di comunicazione in tempo reale con i moduli pompa roller e con le pompe centrifughe attualmente in dotazione alla Cardiochirurgia (External Drive 560 A Medtronic) per la produzione elettronica di grafici inerenti le pompe, saranno attribuiti 5 punti | Punti 10 |
| Nel caso in cui il sistema faccia uso di sensori riutilizzabili esterni al circuito extracorporeo che non entrano in contatto con il sangue del paziente annullando il rischio di coagulazione nella zona dei sensori ed il rischio d'infezione, saranno attribuiti 10 punti | Punti 10 |
| Monitor touch-screen >12”: per ogni pollice > 12” sarà attribuito 1 punto | Max punti 5 |
| In caso di dotazione sistema elettronico di ventilazione automatica per il controllo dell’erogazione del flusso e della miscelazione dei gas | Punti 10 |
| Possibiltà di rotazione della testa della pompa180° - 240° con errore non superiore al 15% (SI-punti 5, NO punti 0) | Punti 5 |
| tempo di risoluzione dei guasti inferiore <48 h: per ogni ora inferiore alle 48 h sarà attribuito 1 punto | Max punti 10 |
| Livello di ergonomia e maneggevolezza ed integrazione con i sistemi in dotazione (discrezionale) | Max punti 10 |

Importo a base d’asta del noleggio annuale per i due sistemi CEC comprensivo del costo dei sensori € 183.500,00 + IVA, costo totale biennale € 367.000,00 + IVA

Le caratteristiche minime indicate nelle schede come innanzi predisposte sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella, comporterà la non ammissione dalla gara e la stessa dovrà essere obbligatoriamente compilata dalla società che parteciperà alla gara.   Le Società concorrenti dovranno compilare le schede sopra riportate, presentare depliant tecnici e illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni delle apparecchiature offerte in conformità alle indicazioni riportate nelle schede di cui sopra.