Allegato B/1

Requisiti minimi e quantità per le apparecchiature e relativi accessori

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE “CHIAVI IN MANO”  DI N.2 ANGIOGRAFI FISSI COMPLETI DI ACCESSORI PER LE SALE DI EMODINAMICA DELLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E UTIC, INCLUSA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE

Quantitativi e caratteristiche minime

La fornitura di apparecchiature prevede:

N.1 Angiografo fisso per uso diagnostico cardiologico e vascolare completo di poligrafo

N.1 Angiografo fisso per uso diagnostico coronarico completo di poligrafo

oltre a quanto indicato di seguito.

Caratteristiche generali di minima comuni ai due angiografi:

Voce 1.1: N.1 STATIVO MONOPLANARE

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Stativo monoplanare, isocentrico, di costruzione compatta e di semplice installazione, a soffitto oppure a pavimento, dotato di elevata flessibilità operativa e capacità di assicurare la massima precisione durante le procedure |  |  |
| Possibilità di accesso al paziente sia dal lato destro sia dal lato sinistro |  |  |
| Angiografo con ampia possibilità di movimentazione a velocità variabile e ampia copertura del Paziente: proiezioni LAO e RAO non inferiore a 90° in tutte le posizioni dell'arco; proiezioni cranio/caudale e caudo/craniale non inferiori a più o meno 40°; ampia rotazione sull'asse verticale; ampia velocità di movimentazione; distanza fuoco-detettore variabile. Per ogni caratteristica è consentita una tolleranza di ± 5°. |  |  |
| Capacità di memorizzare un ampio numero di proiezioni richiamabili da tastiera in sala esame |  |  |
| Ampia profondità dell'arco a C |  |  |
| Sistema di protezione anticollisione con sensori capaci di garantire la massima sicurezza dei Pazienti e degli operatori |  |  |
| Possibilità di parcheggio dello stativo in condizioni di emergenza |  |  |

Voce 1.2: TAVOLO DI CATETERIZZAZIONE

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Tavolo di esame con piano porta-paziente in fibra di carbonio ad elevata resistenza e bassissimo assorbimento (specificare attenuazione raggi X) |  |  |
| Tavolo con elevata portata di peso (specificare il peso sopportabile completo di accessori in caso di emergenza) anche durante le pratiche di rianimazione con lunghezza tavolo porta-paziente non inferiore a 240 cm e larghezza tavolo porta paziente non inferiore a 45 cm |  |  |
| Ampio range di movimento verticale motorizzato; range di movimento trasversale laterale non inferiore a 15 cm; escursione longitudinale del tavolo e dell'arco a C tale da consentire un'ampia copertura testapiedi; adeguata rotazione del tavolo sull'asse verticale non inferiore a più o meno 90° (specificare i range suddetti in cm o gradi) |  |  |
| Tavolo dotato di: - modulo di comando per la gestione dei parametri in sala esame; - asta porta flebo; - Supporti di posizionamento Paziente (reggi-braccia di contenimento, per accesso percutaneo brachiale o omerale, ecc.); - materassino comfort radiotrasparente (specificare attenuazione raggi X) ad ampio spessore |  |  |

Voce 1.3: Generatore di Alta Tensione

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Alta frequenza con potenza da almeno 100 kW (specificare) con corrente massima non inferiore a 1000 mA (specificare) e tensione massima non inferiore a 120 kV (specificare) |  |  |
| Tempi di esposizione completamente automatici opportunamente programmati per il massimo contenimento della dose |  |  |
| Sistemi automatici di regolazione dei parametri di esposizione in scopia in funzione delle dimensioni del paziente senza necessità di intervento da parte dell'operatore (specificare) |  |  |
| Scopia digitale pulsata, con ampio range di selezione di livelli da parte dell'operatore con la possibilità di selezionare almeno due livelli di dose (normale, basso) per ogni cadenza selezionata |  |  |
| Dispositivo di controllo dello stato termico del tubo che indichi all'operatore, sia in sala comandi sia in sala esame (specificare) |  |  |
| Protocolli d'esame per pazienti adulti e pediatrici pre-configurati, con possibilità di essere variati durante l’esame |  |  |
| Sistema di autodiagnosi e di intervento da remoto |  |  |

Voce 1.4: Complesso Radiogeno e Collimatore Automatico

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Complesso radiogeno dotato di almeno due macchie focali (specificare dimensione e numero dei fuochi secondo IEC) |  |  |
| Complesso radiogeno dotato di elevata potenza (specificare potenza su ciascun fuoco in kW) ed adeguata velocità di rotazione anodica (specificare) |  |  |
| Complesso radiogeno dimensionato per resistere all'elevato carico termico richiesto durante le procedure di interventistica. (specificare capacità termica dell’anodo in HU, del complesso radiogeno in HU, e specificare la dissipazione del complesso radiogeno in W) |  |  |
| Collimazione del fascio automatica e manuale in riferimento al campo selezionato del detettore, con posizionamento anche senza esposizione Rx (collimazione virtuale; descrivere gli automatismi dei collimatori) |  |  |
| Filtri spettrali automatici per la riduzione delle radiazioni a bassa energia |  |  |
| Soluzione tecnologica per il controllo della emissione X per la riduzione della dose al paziente |  |  |

Voce 1.5: Catena di Formazione delle Immagini

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Flat Panel di acquisizione con adeguata risoluzione di contrasto (specificare) e di elevata efficienza quantica durante le procedure di fluoroscopia e fluorografia (DQE; specificare) |  |  |
| Possibilità' di eseguire dalla sala esame le principali funzioni di elaborazione delle immagini, possibilità di memorizzare e richiamare immagini, rivedere sequenze, ingrandire, selezionare i modi di scopia, analisi delle stenosi, elaborazione delle immagini |  |  |

Voce 1.6: Monitor

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Sala emodinamica |  |  |
| Presenza di monitor a grande campo (almeno 55") da installare in sala d'esame su adeguato supporto pensile; questo monitor dovrà visualizzare le immagini ad alta definizione delle diverse fonti video utilizzate. |  |  |
| Nel monitor in sala esame dovranno essere indicati almeno i seguenti parametri: emissione Rx, visualizzazione in tempo reale dello stato termico del tubo Rx, posizione dello stativo (rotazione/angolazione), distanza fuoco/detettore, dimensioni del campo selezionato, messaggi del sistema, cadenza di acquisizione selezionata, tempo di scopia, dose paziente, cronometro |  |  |
| Sala comandi |  |  |
| Presenza N.1 monitor medicale in sala comandi da utilizzare come monitor ripetitore in sala comandi, per la visualizzazione dell'immagine live; Presenza in sala comandi di un ulteriore monitor, di dimensioni non inferiori ai 19", per la gestione dei dati, con tastiera alfanumerica per inserimento dati paziente ed annotazioni. In alternativa è possibile offrire un unico monitor che svolga entrambi le funzioni. |  |  |
| Tavolo/scrivania per alloggiare la strumentazione offerta relativa alla sala comandi completo di n.2 sedie ergonomiche per gli operatori sanitari |  |  |

Voce 1.7: Sistema di acquisizione ed elaborazione digitale

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Matrice di acquisizione del detettore non inferiore a 1024 x 1024 x 14 bit |  |  |
| Cadenza di acquisizione massima in fluoroscopia non inferiore a 30 imm/sec con matrice 1024 x 1024 |  |  |
| Cadenza di acquisizione massima in grafia DSA non inferiore a 6 imm/sec con matrice 1024 x 1024 |  |  |
| Capacità della memoria di massa non inferiore a 80.000 immagini cardiache |  |  |
| Visualizzazione di immagini a mosaico sia sul monitor in sala esami sia sul monitor in sala controllo |  |  |
| Algoritmo per la regolazione del contrasto in tempo reale |  |  |

Voce 1.8: Software

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| La dotazione dei software (e relativa stazione post elaborazione, ove necessario alla funzionalità) deve essere appropriata all'uso clinico richiesto e dovrà includere: • Acquisizione diretta in tecnica digitale (DA); • Acquisizione diretta in tecnica sottrattiva digitale (DSA); • Acquisizione e memorizzazione delle immagini in regime di scopia; • Conservazione dell'ultima immagine fluoroscopica (LIH ); • Pixel shift, filtri di rinforzo del bordi e attenuazione del rumore, zoom, rotazione delle immagini, inversione della scala dei grigi, cambiamento di maschera, richiamo e memorizzazione foto, possibilità di annotare testi nelle immagini, calibrazione automatica e manuale; • Analisi della stenosi, analisi del ventricolo; • Software per ricostruzione tridimensionale (3D) delle strutture vascolari riprese con la tecnica rotazionale |  |  |
| Collegamenti con il sistema PACS-RIS locale per l'archiviazione automatica delle immagini |  |  |
| Cadenza di acquisizione massima in grafia DSA non inferiore a 6 imm/sec con matrice 1024 x 1024 |  |  |
| Capacità della memoria di massa non inferiore a 80.000 immagini cardiache |  |  |
| Visualizzazione di immagini a mosaico sia sul monitor in sala esami sia sul monitor in sala controllo. |  |  |
| Algoritmo per la regolazione del contrasto in tempo reale |  |  |

Voce 1.9: Workstation di Archiviazione e Elaborazione Indipendente

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Stazione di lavoro indipendente dalla consolle di comando, dedicata per la visualizzazione e l'elaborazione avanzata degli esami |  |  |
| Ampia capacità di: memorizzare immagini, masterizzare su unità DVD/CD Rom leggere e scrivere su supporti in formato DICOM (ultima versione). |  |  |
| Possibilità di esportare le sequenze in vari formati (DICOM, JPEG, AVI, ecc). |  |  |
| Possibilità di connessione al PACS aziendale |  |  |
| Visualizzazione di immagini a mosaico sia sul monitor in sala esami sia sul monitor in sala controllo. |  |  |
| Algoritmo per la regolazione del contrasto in tempo reale |  |  |
| Tavolo/scrivania per alloggiare la workstation di post elaborazione offerta completo di n.2 sedie ergonomiche per gli operatori sanitari |  |  |
| Tale workstation potrà essere istallata anche in un ambiente/locale diverso dalla consolle di comando in base ad autonoma valutazione dell’operatore economico partecipante |  |  |

Voce 2: Accessori/apparecchiature inclusi nella fornitura per ciascun angiografo

Voce 2.1 Accessori

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Barriere di protezione anti X per gli operatori montata a rotaia sul bordo del tavolo con spessore da almeno 0.5 mm di Pb equivalente |  |  |
| Barriere di protezione anti X per gli operatori, di tipo pensile, su braccio snodabile con spessore equivalente non inferiore a 0.5 mm dì Pb equivalente |  |  |
| N.1 Telecomando tipo a raggi infrarossi o a filo (o soluzione equivalente) per effettuare la maggior parte delle operazioni eseguibili sulla console (visualizzazione, richiamo delle immagini, sottrazione/non sottrazione, zoom, selezione maschera, ecc) |  |  |
| Armadio/armadi per alloggiare la documentazione tecnica della fornitura (es. manuale d’uso. manuale di service, libro macchina) |  |  |

Voce 2.2 Apparecchiature (le apparecchiature da offrire devono essere identiche per modello e fabbricante per i due angiografi offerti)

Relativamente a tali apparecchiature, l’offerta deve essere identica per modella marca ed allestimento

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| N. 1 Lampada scialitica a led di almeno 60.000 Lux per installazione a soffitto con alimentazione di sicurezza e completa di braccio articolato |  |  |
| N. 1 Poligrafo dedicato per emodinamica |  |  |

Voce 3: Apparecchiature aggiuntive opzionali a pagamento per ciascun angiografo

(le apparecchiature da offrire devono essere identiche per modello e fabbricante per i due angiografi offerti)

Voce 3.1 N.1  Iniettore automatico

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Iniettore automatico per mdc dedicato per Emodinamica avente le seguiti caratteristiche minime: struttura di tipo pensile montata sul tavolo angiografico; consolle di comando; completo di software dedicato; pienamente interfacciato e sincronizzato con l’acquisizione dell’angiografo dotato di un kit di start-up per il trattamento di almeno 10 pz |  |  |

Voce 3.2 N.1 Contropulsatore aortico

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Contropulsatore a fibre ottiche di ultima generazione, ergonomico, di facile uso e di elevato livello di automazione basato su sistema ad elevata efficienza |  |  |
| Sistema modulare su carrello, composto da monitor, modulo di controllo e unità pneumatica. |  |  |
| Deve essere gestito da software che consente il monitoraggio di più sorgenti di segnali provenienti dal paziente |  |  |
| Sullo schermo devono essere visualizzabili almeno: o Forma d’onda e valori di pressione arteriosa; o istanti di gonfiaggio/sgonfiaggio; o Forma d’onda del segnale ECG, sorgente ECG e guadagno, frequenza cardiaca (bpm); o Modalità operativa, impostazioni, stato di carica bombola elio, allarmi. (Descrivere le informazioni visualizzabili sullo schermo con riguardo anche alle caratteristiche minime) |  |  |
| Il dispositivo deve essere dotato di software capace di riconoscere i ritmi irregolari migliorando la capacità di sgonfi aggio durante i disturbi transitori o i cambiamenti del ritmo cardiaco |  |  |
| Il sistema deve inoltre gestire episodi di fibrillazione atriale |  |  |
| Deve avere peso e dimensioni contenuti (indicare) |  |  |
| Dotato di alimentazione a rete ed a batterie ricaricabili (indicare durata batterie e tempo di ricarica); |  |  |
| Il sistema deve essere corredato di tutti gli accessori necessari al suo normale e corretto funzionamento (cavi, carta termica, bombole elio ecc.) per consentire il trattamento di almeno 10 pazienti. Tali accessori devono essere dettagliati nell’offerta tecnica |  |  |

Caratteristiche specifiche di minina di ciascun angiografo

N.1 Angiografo fisso per uso diagnostico coronarico avente le seguenti caratteristiche specifiche

Voce 1.5.1: Catena di Formazione delle Immagini

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Il sistema deve essere dotato di un detettore piatto dinamico con i due lati di circa 20 cm (massima tolleranza consentita ± 3 cm), in grado di soddisfare alle necessità diagnostiche ed interventistiche coronariche. Il detettore dovrà offrire un design compatto per assicurare la massima capacità di angolazione dell'arco ed un agevole accesso al paziente |  |  |

N.1 Angiografo fisso per uso diagnostico cardiologico e vascolare avente le seguenti caratteristiche specifiche di minima

Voce 1.5.2: Catena di Formazione delle Immagini

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Il sistema deve essere dotato di un detettore piatto dinamico con ciascun lato di almeno 28 cm, in grado di soddisfare alle necessità diagnostiche ed interventistiche cardiologiche e vascolari. Il detettore dovrà offrire un design compatto per assicurare la massima capacità di angolazione dell'arco ed un agevole accesso al paziente |  |  |

UOC Cardiologia interventistica ed UTIC, il Dirigente medico: Dott. Dario Formigli

UOC Manutenzione e Gestione Patrimonio, il dirigente ingegnere biomedico: Ing. Gianpaolo Catalano