AZIENDA OSPEDALIERA

“SAN PIO” - BENEVENTO

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DEA di II Livello

ALLEGATO_A1 Requisiti minimi

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI INFUSIONALI A SIRINGA DA DESTINARE ALL’A.O.R.N. “SAN PIO” DI BENEVENTO

Conformità

Strumentazione nuova di fabbrica e di prima immissione in commercio.

Il Fornitore dovrà garantire la registrazione dei dispositivi, nella configurazione offerta, nel Repertorio dei Dispositivi Medici (art.10 D. Lgs. 332/2000), la conformità delle attrezzature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica e in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle attrezzature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Le attrezzature fornite dovranno rispettare:

- conformità ai requisiti stabiliti nella Direttiva 93/42/CEE, recepita con D. Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997e s.m.i.

- conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni, alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

- STAZIONE DI IMPILAGGIO/ALLOGGIAMENTO

| SPECIFICHE TECNICHE |
| --- |
| Descrizione a cura dell’Amministrazione | Compilazione a cura del concorrente |
| Descrizione caratteristica | Requisito posseduto | Pag. del documento ove si evince il possesso del requisito |
| Idoneo all’impilaggio di pompe infusionali siringa di almeno 4 pompe; |  |  |
| Dotato di un solo cavo per alimentazione elettrica di rete a 220V e per ricarica delle batterie delle attrezzature collegate alla base; |  |  |
| Aggancio/sgancio del sistema infusionale da rack in modo rapido e sicuro; |  |  |
| Porte di rete, di comunicazione, per la trasmissione dei dati ad un eventuale sistema di supporto alla gestione; |  |  |
| Montaggio su barre di ancoraggio, pensili e/o stativi; |  |  |

- POMPA SIRINGA

| SPECIFICHE TECNICHE |
| --- |
| Descrizione a cura dell’Amministrazione | Compilazione a cura del concorrente |
| Descrizione caratteristica | Requisito posseduto | Pag. del documento ove si evince il possesso del requisito |
| Pompa a siringa di precisione per terapia intensiva e sub-intensiva, adatte a siringhe non dedicate di volume indicativamente 5–10-20-30-50-60ml almeno, con riconoscimento delle differenti misure di siringhe |  |  |
| Compatibile con le principali marche di siringhe |  |  |
| Con settaggio preconfigurato |  |  |
| Sistema di caricamento tale da impedire bolo accidentale |  |  |
| Possibilità di impostare libreria farmaci aggiornabile e di creare protocolli standard |  |  |
| Integrabilità nel sistema modulare con possibilità anche di funzionamento autonomo tramite utilizzo del cavo di alimentazione, senza alimentatore esterno, per sussistere singolarmente anche al di fuori di una eventuale stazione automatica su batteria interna |  |  |
| Funzione di mantenimento della pervietà venosa KVO (Keep Vien Open); |  |  |
| Funzione di bolo con velocità programmabile indicativamente fino a 1200 ml/h; |  |  |
| Allarmi come da normativa CEI |  |  |
| Errore di infusione non superiore a +/-al 2 % |  |  |
| Operare con velocità d’infusione da 0,1 a 999 ml/h con incrementi di 0,1 ml/h in microinfusione e incrementi di 1 ml/h in macroinfusione |  |  |
| Visualizzazione tramite display LCD dei parametri e valori di infusione, dello stato di carica della batteria, dei messaggi di allarme e nome farmaco contemporaneamente |  |  |
| Funzione memorizzazione parametri ed allarmi rilevati acustici e visivi |  |  |
| Gli allarmi devono essere relativi ad almeno 8 dei seguenti parametri: rete scollegata batteria bassa batteria esaurita prossimità di fine infusione infusione terminata occlusione mal posizionamento della siringa siringa non riconosciuta stand-by |  |  |
| Possibilità di creare data-base farmaci e assegnarli al maggior numero di specifiche aree cliniche (almeno 4) |  |  |
| Soglia di occlusione regolabile su almeno 9 diversi livelli e lettura in continuo dei valori pressori linea paziente |  |  |
| Alimentazione a rete e con accumulatori ricaricabili dotati di autonomia non inferiore a 2 ore; |  |  |
| Integrabilità nel sistema modulare con possibilità di funzionamento autonomo tramite utilizzo del cavo di alimentazione; |  |  |
| Montaggio su barre di ancoraggio, pensili e/o stativi; |  |  |
| Deve essere garantita la protezione da scariche da defibrillatore |  |  |

Il Direttore dell'U.O.C Anestesia & Rianimazione, Dr. Guido Prizio

Il Dirigente Responsabile UOS Ingegnere Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano