FINECROSS MG

vers.:	CARDIO.021.R000

0482

##### FINECROSS MG

Nome Prodotto:

Descrizione:

Destinazione d’Uso:

Fabbricante:

Autorizz. Vendita:

Sterilizzazione:

Validità:

Confezionamento:

Modelli disponibili:

Conformità:

Caratteristiche:

Controlli di Qualità:

- Microcatetere coronarico

Microcatetere coronario con capacità di supporto per migliorare il controllo del  filo guida in procedure di PTCA. Iniezione di mezzi di contrasto radiopachi a scopo agiografico.

Terumo Corporation, fabbrica di Ashitaka, Japan

Dispositivo Medico classe III, CE Dir. 93/42/CEE. D.Lgs 46/97.

Ad Ossido di Etilene. Il prodotto è monouso.

36 mesi.

Individuale sterile

130 cm – 150 cm.

Sistema di Qualità Totale EN ISO 9001, EN ISO 13485,

specifiche conformi a EN 550, EN 556-1,

EN ISO 10993, EN ISO 10555-1e 2, EN 980,  EN1041, EN ISO 14971.

- Microcatetere rastremato

- Lunghezza: 130 cm – 150 cm

- Rivestimento con polimero idrofilo sui 70 cm distali

- Extra-lumen: 0.018” (0.045mm)

- Marker in oro  radiopaco in punta

- PUNTA: OD: 1.8 F (0.60mm) ID: 0.018” (0.45mm)

- SHAFT PROSSIMALE: OD: 2.6 F(0.87mm) ID: 0.021”(0.55mm)

- Rivestimento interno in PTFE

- Armatura metallica  interna

- Segmento flessibile distale (13 cm)

| Test Strutturali | Test Chimici | Test Biologici |
| --- | --- | --- |
| Dimensioni Resistenza alle pressioni Resistenza al piegamento Controllo di torsione Flessibilità della punta Ritorno di forma della punta Diametro esterno | Purezza dei materiali Residui del gas sterilizzante (EtO) | Tossicità sistemica acuta Reattività intracutanea Sensibilizzazione Emocompatibilità Apirogenicità Sterilità Citotossicità Endotossine |

| CODICE | DIAMETRO ESTERNO DISTALE | DIAMETRO ESTERNO PROSSIMALE | DIAMETRO INTERNO DISTALE | DIAMETRO INTERNO PROSSIMALE | LUNGHEZZA | GUIDA COMPATIBILE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-F863A | 1.8 F / 0.60 mm | 2.6 F / 0.45 mm | 0.018” / 0.45 mm | 0.021” / 0.55 mm | 130 | 0.014”/ 0.36 mm |
| NC-F865A |  |  |  |  | 150 |  |

Emesso il: PROVVISORIA

Revisionata il:

| Componenti | Materiali |
| --- | --- |
| Parete interna Parete esterna | PTFE Elastomero di poliestere |
| Punta | Poliuretano elastomero + BaSO4 |
| Armatura interna | Rete in acciaio inox, intreccio di fili piatti |
| Cono | Poliammide |

Caratteristiche chimico-fisiche:

| Estrusione catetere  (Fori laterali)  Memoria di forma  Ispezione  Connessione estremità distale  Lavaggio interno  |  Ispezioni visive  Confezionamento ed etichettatura  Sterilizzazione  Prodotto finito  Controlli di Qualità |
| --- | --- |

Metodiche di produzione:

Scheda Tecnica vers.: CARDIO•021•R000

Specifiche tecniche: