| ###### SCHEDA TECNICA INFORMATIVA | LOTTO 107 |
| --- | --- |

# Tray Set

# KIT MONOUSO PER ESAMI EMODINAMICI

## REF 2SVAS1AP1607

| Q.TA’ |  | COMPONENTI |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | TELO AVVOLGIMENTO BIACCOPPIATO C/ RINFORZO ASSORBENTE CM 140 X 140 PER CARRELLO SERVITORE |
|  | 1 | TELO ANGIOGRAFIA TRIACCOPPIATO CM 200 X 300 CON DUE FORI FEMORALI |
|  |  | OVALI ADESIVI CM 6 X 9, RINFORZO ASSORBENTE CM 90 X 150 DALL’INGUINE |
|  |  | IN GIU’ E RINFORZO ASSORBENTE SUL LATO DELL’OPERATORE APPLICATO SULLA BANDA LATERALE TRASPARENTE PER CM 110 |
|  | 1 | RAMPA DI TRE RUBINETTI PER BASSA PRESSIONE DX-OFF CON ADATTATORE |
|  |  | ROTANTE |
|  | 1 | PROLUNGA MORBIDA PER CATETERE CM 50 PER BASSA PRESSIONE |
|  | 1 | PROLUNGA MORBIDA PER TRASDUTTORE CM 100 PER BASSA PRESSIONE |
|  | 2 | ADATTATORI ROTANTI PER PROLUNGHE |
|  | 2 | RUBINETTI A TRE VIE PER BASSO FLUSSO |
|  | 1 | DEFLUSSORE PER PRESSURIZZAZIONE DA CM 180 |
|  | 1 | DEFLUSSORE CON VALVOLA A “T” ASPIRA/INIETTA DA CM 180 |
|  | 1 | BISTURI CON MANICO FIG. 11 |
|  | 1 | PINZA KLEMMER CM 11 MONOUSO IN ACCIAIO |
|  | 1 | SIRINGA DA ML 20 CONO CENTRALE LUER LOCK |
|  | 1 | SIRINGA DA ML 20 CONO CENTRALE LUER |
|  | 1 | SIRINGA DA ML 10 CONO CENTRALE LUER LOCK |
|  | 1 | SIRINGA DA ML 10 CONO CENTRALE LUER |
|  | 1 | SIRINGA ANGIOGRAFICA AD ANELLI DA ML 12 |
|  | 4 | CONFEZIONI DA PEZZI 10 DI COMPRESSE DI GARZA CM 10 X 10 A 16 STRATI |
|  | 1 | VASSOIO RETTANGOLARE CM 24 X 30 |
|  | 2 | CIOTOLE DA ML 500 |
|  | 1 | CIOTOLA DA ML 100 |
|  | 4 | ASCIUGAMANI ASSORBENTI CM 40 X 50 |
|  | 1 | AGO IPODERMICO 21G x mm 38 |
|  | 1 | AGO IPODERMICO 22G x mm 38 |
|  | 1 | CUFFIA PER AMPLIFICATORE DI BRILLANZA IN PE TRASPARENTE DIAM. CM 80 |
|  | 1 | CUFFIA ANTI RX PENSILE IN PE TRASPARENTE CM 100 X 100 |
|  | 1 | COPRITELECOMANDO TRASPARENTE IN PE CON ELASTICO |
|  | 2 | CAMICI CHIRURGICI PER ALTA PROTEZIONE MIS. XL (DI CUI UNO IMBUSTATO |
|  |  | SINGOLARMENTE) |
|  | 1 | AGO ANGIOGRAFICO 18G x mm 70 |
|  | 1 | GUIDA PER CATETERE ANGIOGRAFICO AD ANIMA FISSA A “J” DA mm 3, 0.035” |
|  |  | LUNGHEZZA CM 150 |
|  | 1 | PROLUNGA IN PVC LUER LOCK M/F DA CM 10 |
|  | 1 | CONTENITORE PER AGHI USATI |

SPECIFICHE MATERIALI

TUTTI I DISPOSITIVI SONO REALIZZATI CON MATERIALI ATOSSICI E APIROGENI PREVISTI ED APPROVATI DALLA F.U.

TELO IN BIACCOPPIATO:

TELO IN BIACCOPPIATO (VEDI SCHEDA ALLEGATA) COMPOSTO DA UNO STRATO IN PE IMPERMEABILE E DA UNO STRATO ASSORBENTE LAMINATO IN UN UNICO PEZZO DA 54 gr/mq. OTTIMA RESISTENZA SIA ALLO STRAPPO CHE ALLA TRAZIONE. MATERIALE COMPLETAMENTE ANTISTATICO. UTILIZZATO PER L’AVVOLGIMENTO DEL PACCO PROCEDURALE E PER LA COPERTURA DEL CARRELLO SERVITORE. DIMENSIONE CM 140 X 140.

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA - BIACCOPPIATO

COMPOSTO DA UNO STRATO DI TNT E DA UNO STRATO DI POLIETILENE

| CARATTERISTICA | UNITÀ DI MISURA | SPECIFICA |
| --- | --- | --- |
| GRAMMATURA | Gr/mq | 54 |
| SPESSORE | Mm | 2.2 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE ASCIUTTO MD | N | 89 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE ASCIUTTO MD | N | 35 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE BAGNATO MD | N | 94 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE BAGNATO MD | N | 38 |
| RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DEI LIQUIDI | cm H2O | 130 |
| RESISTENZA ALLO SCOPPIO ASCIUTTO | KPa | >80 |
| RESISTENZA ALLO SCOPPIO BAGNATO | KPa | >80 |
| RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE MICROBIOLOGICA ASCIUTTO | CFU/plate | 0 |
| RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE MICROBIOLOGICA BAGNATO | BI | 6.0 |
| COLORE |  | BLUE |

TELO ANGIOGRAFICO:

AMPIO TELO TRIACCOPPIATO IMPERMEABILE COMPOSTO DA UNO STRATO DI TNT E DA UNO STRATO DI POLIETILENE CENTRALE E DA UNO STRATO DI TNT (VEDI SCHEDA ALLEGATA 1), CM 200 X 300,  PER LA COPERTURA DEL PAZIENTE E DEL TAVOLO OPERATORIO,  LAMINATO IN UN UNICO PEZZO DA 76 gr/mq CON OTTIMA RESTISTENZA ALLO STRAPPO ED ALLA TRAZIONE.

IL TELO E’ PROVVISTO DI DUE FORI FEMORALI OVALI CONTORANTI DA ADESIVO DI GRADO MEDICALE (VEDI SCHEDA ALLEGATA 2) CM 6 X 9, DA UN'AMPIA ZONA ASSORBENTE (VEDI SCHEDA ALLEGATA 3) CM 90 X 150 DALL’INGUINE IN GIU’.  ALL’ESTREMITA' DEL TELO E’ PRESENTE UNA BANDA IN LAMINATO PLASTICO TRASPARENTE (VEDI SCHEDA ALLEGATA 4), CHE PERMETTE UNA MAGGIORE VISUALIZZAZIONE E MANIPOLAZIONE DEI COMANDI LATERALI DA PARTE DELL'ANGIOGRAFO RIVESTITA DA UN RINFORZO ASSORBENTE  PER CM 110 A PARTIRE DAL CAPO DEL PAZIENTE.

ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA – TRIACCOPPIATO

| CARATTERISTICA | UNITÀ DI MISURA | SPECIFICA |
| --- | --- | --- |
| GRAMMATURA | Gr/mq | 76 |
| CAPACITA’ ASSORBIMENTO 5 SEC. | % | 650 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONG. | N/50 mm | 70 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE TRASV. | N/50 mm | 40 |
| ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE | % | 60 |
| ALLUNGAMENTO TRASVERSALE | % | 280 |
| RESISTENZA LACERAZIONE LONG. | N/50 mm | 0.51 |
| RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TRASV. | N/50 mm | 0.51 |
| RESISTENZA PENETRAZIONE H20 | MBAR | 145 |

ALLEGATO 2

| BORDO ADESIVO TELI | BIADESIVO GRADO MEDICALE |
| --- | --- |
| SUPPORTO | IN POLIPROPILENE |
| ADESIVO | ACRILICO (POLIMERI ACRILICI PURI IN DISPERSIONE ACQUOSA) IPO-ALLERGENICO |
| CARTA A PROTEZIONE | GLASSINE BISILICONATA DELLO STRATO ADESIVO |

ALLEGATO 3

SCHEDA TECNICA – RINFORZO ASSORBENTE

| CARATTERISTICA | UNITÀ DI MISURA | SPECIFICA |
| --- | --- | --- |
| GRAMMATURA | Gr/mq | 121 |
| SPESSORE | mm | 0.55 |
| CARICO MASSIMO A SECCO | N | 30 |
| CARICO MASSIMO AD UMIDO | N | 20 |
| ASSORBIMENTO IN ACQUA | gr/m2 | 550 |
| ALLUNGAMENTO AL CARICO MASSIMO | % | 24 |
| ALLUNGAMENTO AL CARICO MASSIMO A UMIDO | % | 33 |
| CARICO MAX DI DELIMITAZIONE A UMIDO | N per 50 mm | >5 |

ALLEGATO 4

SCHEDA TECNICA – POLIETILENE

TUBOLARE TRASPARENTE A BASSA DENSITÀ, IMPERMEABILE ED ANTISTATICO.

ADDITIVI

| CARATTERISTICA | UNITA’ DI MISURA | SPECIFICA | ADDITIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| SLITTAMENTO | 650 | ppm | EURICAMIDE |
| ANTIBLOCK | 1050 | ppm | SILICONE SINTETICO |
| ANTIOSSIDANTE |  | NO |  |

PROPRIETA’ FISICHE

| CARATTERISTICA | UNITA’ DI MISURA | VALORE | METODO |
| --- | --- | --- | --- |
| DENSITA’ | 924 | Kg/m³ | ISO 1183 |
| MELT FLOW RATE 190°C/2.16Kg | 4.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| TEMPERATURA DI FUSIONE | 111 | °C | ISO 11357/03 |
| TEMPERATURA DI CEDIMENTO | 94 | °C | ISO 306 |

RAMPA:

RAMPA DI TRE RUBINETTI IN POLISULFONE DI GRADO MEDICALE A 3 VIE CON QUATTRO INNESTI LUER LOCK FEMMINA ED UNO LUER LOCK MASCHIO DX-OFF CON ADATTATORE ROTANTE.

CAPPUCCI DI PROTEZIONE SUI RACCORDI TERMINALI IN POLIETILE DI GRADO MEDICALE.

IL SELEZIONATORE DI FLUSSO HA UNA ROTAZIONE DI 180°.

IL DISPOSITIVO E’ LATEX FREE E CONSENTE LA SOMMINISTRAZIONE CONTEMPORANEA O ALTERNATA DI TERAPIE INFUSIONALI. IL PRODOTTO È LIPIDO-RESISTENTE.

PROLUNGA INFUSIONALE PER BASSA PRESSIONE:

PROLUNGA INFUSIONALE TRASPARENTE CON RACCORDI TERMINALI DI TIPO LUER LOCK FEMMINA E LUER LOCK MASCHIO CON CAPPUCCI DI PROTEZIONE SUI RACCORDI TERMINALI. IL DISPOSITIVO RESISTE A PRESSIONI MASSIME DI 70 PSI (5 KG/CM2).

MATERIALI:

- TUBO TRIESTRUSO CON STRATO INTERNO IN POLIETILENE GRADO MEDICALE, STRATO CENTRALE IN EVA E STRATO ESTERNO IN PVC;

- RACCORDI LUER LOCK IN ABS DI GRADO MEDICALE;

- CAPPUCCI DI PROTEZIONE IN POLIETILENE DI GRADO MEDICALE;

DIMENSIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE:

- CM 50 PER CATETERE;

- CM 100 PER TRASDUTTORE.

ADATTATORE ROTANTE:

DISPOSITIVO ROTANTE IN POLICARBONATO TIPO LUER LOCK MASCHIO, IN MATERIALE PLASTICO RIGIDO, INDEFORMABILE, TRASPARENTE PER USO MEDICALE.

IL DISPOSITIVO  SI PRESENTA PREASSEMBLATO ALLE PROLUNGHE INFUSIONALI.

RUBINETTO PER BASSA PRESSIONE:

RUBINETTO PER INFUSIONE A TRE VIE DI SOMMINISTRAZIONE, IN POLISULFONE DI GRADO MEDICALE, INDEFORMABILE, TRASPARENTE PER USO MEDICALE.

GLI ATTACCHI SONO LUER LOCK FEMMINA, LUER LOCK MASCHIO GIREVOLE COASSIALE E LUER LOCK FEMMINA LATERALE.

IL SELEZIONATORE DI FLUSSO HA UNA ROTAZIONE DI 360° ED È MUNITO DI INDICATORI DI DIREZIONE. IL DISPOSITIVO RESISTE A PRESSIONI MASSIME DI 70 PSI (5kg/cm²). VOLUME RESIDUO 0.392 cm³.

DEFLUSSORE:

DEFLUSSORE PER PRESSURIZZAZIONE DA CM 180 CON PERFORATORE IN ABS DI GRADO MEDICALE A 2 VIE, IN PLASTICA RIGIDA, INDEFORMABILE, PRIVO DI ASPERITÀ’, CHE CONSENTE DI FORARE AGEVOLMENTE IL TAPPO DEI FLACONI SENZA PROVOCARE FRANGE O RESIDUI. IL FORO DI USCITA DELL’ARIA SULLA PUNTA DEL PERFORATORE È SITUATO IN POSIZIONE CONTRAPPOSTA A QUELLA DI ENTRATA DEL LIQUIDO E DISTANTE MM 5 PER EVITARE RICHIAMI DI BOLLE D’ARIA NEL CIRCUITO DEL LIQUIDO. DOTATO DI CAPPUCCIO DI PROTEZIONE.

PRESA D’ARIA PROTETTA DA UN FILTRO ANTIBATTERICO IDROREPELLENTE A POROSITÀ DI 0.45 MICRON. INOLTRE È FORNITA DI TAPPO DI CHIUSURA CHE NE PERMETTE L’ESCLUSIONE DURANTE L’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO CON SACCHE.

SISTEMA DI REGOLAZIONE E BLOCCAGGIO DEL FLUSSO TIPO ROLLER.

RACCORDO PERFORABILE PER SOMMINISTRAZIONI ESTEMPORANEE DI FARMACI.

DEFLUSSORE CON VALVOLA A “T”:

DEFLUSSORE CON VALVOLA TERMINALE A “T” ASPIRA/INIETTA, TRASPARENTE IN PVC DI GRADO MEDICALE CON PERFORATORE IN ABS DI GRADO MEDICALE PROVVISTO DI  PRESA D’ARIA PROTETTA DA UN FILTRO ANTIBATTERICO IDROREPELLENTE A POROSITÀ’ DI 0.45 MICRON. INOLTRE È FORNITA DI TAPPO DI CHIUSURA CHE NE PERMETTE L’ESCLUSIONE DURANTE L’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO CON SACCHE; DOTATO DI CAPPUCCIO DI PROTEZIONE.

SISTEMA DI REGOLAZIONE E BLOCCAGGIO DEL FLUSSO TIPO ROLLER.

ATTACCHI TERMINALI LUER LOCK MASCHIO E LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCI DI PROTEZIONE.

LA LUNGHEZZA TOTALE DEL DISPOSITIVO E’ DI CM 180.

BISTURI:

BISTURI MONOUSO FIG. 11 CON MANICO IN PLASTICA PER USI MEDICI E DOTATI DI PROTEZIONE DELLA LAMA.

LAMA IN ACCIAIO INOSSIDABILE.

PINZA KLEMMER:

STRUMENTO CHIRURGICO LUNGHEZZA CM 11 IN ACCIAIO INOSSIDABILE SECONDO AISI 410 (VEDI SCHEDA ALLEGATA)

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA - PINZE

| DESCRIZIONE | CARBONIO | MAGNESIA | FOSFORO | SOLFURO | SILICIO | CROMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AISI 410 | 0.150 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 12.50 |

SIRINGHE:

CILINDRO IN POLIPROPILENE ATOSSICO ED APIROGENO DOTATO DI FERMO CHE EVITA LA FUORIUSCITA DEL PISTONE. ASTA IN POLIPROPILENE ATOSSICO ED APIROGENO, RONDELLA (PISTONE) IN POLISOPRENE (LATEX FREE), ATOSSICA ED APIROGENA.

CAPACITA':

- ML 20 CONO CENTRALE LUER LOCK;

- ML 20 CONO CENTRALE LUER;

- ML 10 CONO CENTRALE LUER LOCK;

- ML 10 CONO CENTRALE LUER.

SIRINGA PER ANGIOGRAFIA:

IN POLICARBONATO TRASPARENTE A TRE ANELLI (2 ANELLI SUL CILINDRO E UNO AL POLLICE), AMPIA SUPERFICIE D’APPOGGIO PER FACILITARE L’ASPIRAZIONE E L’INIEZIONE,CAPACITA’ ML 12, DOTATO DI ADATTATORE ROTANTE TERMINALE TIPO LUER LOCK.

COMPRESSE DI GARZA 10 X 10 :

REALIZZATE CON FIBRE AL 100% DI PURO COTONE DI PRIMA QUALITA’, BIANCO CANDIDO, DI TESSITURA REGOLARE E NON OBLIQUA. ESENTE DA SFILACCIATURE. TITOLO 12/8 A 16 STRATI.

CONFORME AI REQUISITI DELLE FARMACOPEE VIGENTI E ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE. LE GARZE  ALL’INTERNO DEL KIT SI PRESENTANO IN CONFEZIONI DA 10 PEZZI IN BUSTA CARTA/PLASTICA IDONEA ALLA STERILIZZAZIONE TERMOSALDATA ERMETICAMENTE.

VASSOIO:

VASSOIO RETTANGOLARE CM 24X30 REALIZZATO IN MATERIALE PLASTICO RIGIDO POLIPROPILENE DI COLORE BIANCO, FACILE DA PULIRE E RESISTENTE ALLA MAGGIOR PARTE DEGLI AGENTI CHIMICI.

CIOTOLE:

CIOTOLA E BICCHIERE GRADUATI, REALIZZATI IN POLIPROPILENE, MATERIALE FACILE DA PULIRE E RESISTENTE ALLA MAGGIOR PARTE DEGLI AGENTI CHIMICI.

CAPACITA':

- FINO A ML 100 AZZURRA;

- FINO A ML 500 AZZURRA.

TOVAGLIETTE ASCIUGAMANI ASSORBENTI:

PANNETTO CARTA A SECCO AD ALTA CAPACITA’ ASSORBENTE CM 40 X 50 (VEDI SCHEDA ALLEGATA). ESTREMAMENTE RESISTENTE, QUANDO VIENE BAGNATO DIVENTA MORBIDO RESTANDO COMPATTO.

PUO’ ESSERE UTILIZZATO SIA PER DETERGERE LA CUTE SIA COME PANNO ASCIUGAMANI.

ALLEGATO

| CARATTAERISTICA | SPECIFICA |
| --- | --- |
| TIPO CARTA | CELLULOSA A SECCO 1 VELO |
| GRAMMATURA (EDANA 40) | 55 G/MQ. |
| GRADO DI BIANCO | 82/84 T.C.F. (TOTAL CHLORINE FREE) |
| SPESSORE CARTA (EDANA 30) | 0,6 MM. |
| DENSITÀ CARTA | 0,09 G/MQ. |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE (EDANA 20) | 20 N/5 CM. |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE TRASVERSALE (EDANA 20) | 10 N/5 CM. |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE SUL BAGNATO (EDANA 20) | 14 N/5 CM. |
| ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE % (EDANA 20) | 8 % |
| ALLUNGAMENTO TRASVERSALE % (EDANA 20) | 14% |
| CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO (EDANA 10) | 7 G/G. (7 VOLTE IL PESO) |
| GOFFRATURA | TIPO TEXTILE |
| DIMENSIONI FOGLIETTO APERTO | 40 X 50 CM. |

AGHI PER SIRINGA:

CANNULA IN TRIPLA AFFILATURA IN ACCIAIO INOX AISI 304, BARILETTO IN POLIPROPILENE GRADO MEDICALE, COPRIAGO IN POLIPROPILENE TRASPARENTE. MISURE:

- 21G X mm 38;

- 22G X mm 38.

CUFFIE IN PE:

SISTEMA DI COPERTURA IN POLIETILENE (FT7245) (VEDI SCHEDA ALLEGATA) , CON ELASTICO, STUDIATO E PROGETTATO PER ESSERE PRONTO ALL’USO, DARE LA MASSIMA FLESSIBILITA’ ALLA PREPARAZIONE ED ALLA COPERTURA DELLE APPARECCHIATURE DI SALA OPERATORIA CON LO SCOPO DI PROTEGGERLE DA CONTATTI ACCIDENTALI CON LIQUIDI E MANTENERE IL CAMPO STERILE.

IN POLIETILENE TRASPARENTE, TOTALMENTE IMPERMEABILE ED ANTISTATICO. OTTIMA RESISTENZA ALLO STRAPPO ED ALLA ROTTURA. TOTALMENTE TRASPARENTE ANTIRIFLESSO.

ELASTICO DI CHIUSURA FLESSIBILE E RESISTENTE PER APERTURA REGOLABILE, DOTATA DI EVENTUALI ADESIVI PER BLOCCAGGIO E RIFINITURA.

IL POLIETILENE E’ UN COPOLIMERO, NON CONTIENE SOSTANZE PERICOLOSE O CONCENTRAZIONI TALI DA DOVER ESSERE TENUTE IN CONSIDERAZIONE SULLA BASE DELLA DIRETTIVA CE. DIMENSIONI ED UTILIZZO:

- PER AMPLIFICATORE DI BRILLANZA DIAM. CM 80;

- PER BARRIERA ANTI RX PENSILE CM 100 X 100;

- PER COPERTURA TELECOMANDO.

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA – POLIETILENE

TUBOLARE TRASPARENTE A BASSA DENSITÀ, IMPERMEABILE ED ANTISTATICO.

ADDITIVI

| CARATTERISTICA | UNITA’ DI MISURA | SPECIFICA | ADDITIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| SLITTAMENTO | 650 | ppm | EURICAMIDE |
| ANTIBLOCK | 1050 | ppm | SILICONE SINTETICO |
| ANTIOSSIDANTE |  | NO |  |

PROPRIETA’ FISICHE

| CARATTERISTICA | UNITA’ DI MISURA | VALORE | METODO |
| --- | --- | --- | --- |
| DENSITA’ | 924 | Kg/m³ | ISO 1183 |
| MELT FLOW RATE 190°C/2.16Kg | 4.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| TEMPERATURA DI FUSIONE | 111 | °C | ISO 11357/03 |
| TEMPERATURA DI CEDIMENTO | 94 | °C | ISO 306 |

CAMICE CHIRURGICO RINFORZATO: CAMICE CHIRURGICO IN TNT IDROREPELLENTE (VEDI SCHEDA ALLEGATA). ANTISTATICO E AUTOESTINGUENTE, PROTEZIONE INTERNA IMPERMEABILE SUL DAVANTI E SULLE MANICHE, STRATO ASSORBENTE ESTERNO, ELEVATA RESISTENZA AL PASSAGGIO DI SANGUE E BATTERI; ALCOOL REPELLENTE. CHIUSURA AL COLLO REGOLABILE CON VELCRO, BORDO SCOLLATURA IN TNT ASSORBENTE, MANICHE NON CUCITE SALDATE AD ULTRASUONI, POLSINI IN MAGLIA TUBOLARE, CARTONCINO ANTICONTAGIO, 2 CINTURE INTERNE RINFORZATE E FISSATE AD ULTRASUONI, 2 CINTURE ESTERNE RINFORZATE E FISSATE AD ULTRASUONI DI DIVERSO COLORE, MISURA XL. UN CAMICE, CORREDATO DI SALVIETTA ASCIUGAMANI, SI PRESENTA CONFEZIONATO SINGOLARMENTE IN BUSTA CARTA/PLASTICA IDONEA ALLA STERILIZZAZIONE TERMOSALDATA ERMETICAMENTE.

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA – TNT IDROREPELLENTE

| CARATTERISTICA | UNITÀ DI MISURA | SPECIFICA |
| --- | --- | --- |
| GRAMMATURA | Gr/mq | 50 |
| IDENTIFICAZIONE FIBRE |  | FIBRA POLIPROPILENICA |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE SECCO | N/50 mm | 39 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE UMIDO | N/50 mm | 37 |
| PULIZIA | Log(10) CFU/dm² | 1.18 |
| RESISTENZA PENTRAZIONE MICROBICA | Log (10) cfu BI | <1 4.00 |
| RESISTENZA PENETRAZIONE LIQUIDI | Cm H2O | 139,00 |
| RESISTENZA ALLO SCOPPIO | kPa | 81,40 |
| PERDITA DI PAERTICELLE | N/50 mm | 1,00 |
| LINTING | Log(10) | 3,20 |

AGO ANGIOGRAFICO:

AGO MONOUSO A PARETE SOTTILE CON CANNULA A PUNTA TRIPLICE TIPO “CHIBA” . DOTATO DI CONO LUER LOCK. LA CANNULA E’ LAVATA AD ULTRASUONI E SBAVATA PERFETTAMENTE PER VIA ELETTROLITICA.

GLI AGHI SONO FACILMENTE RACCORDABILI A RUBINETTI A 3 VIE O ALTRI DISPOSITIVI DOTATI DI RACCORDI LUER. POSSONO ESSERE UTILIZZATI COME INTRODUTTORI DI CANNULE O GUIDA DI DIAMETRO FINO AD 1 MM.

DIAMETRO ESTERNO CANNULA MM 1.27 X 18 GAUGE  DIAMETRO INTERNO CANNULA MM 1.00.  LUNGHEZZA MM 70.

GUIDA ANGIOGRAFICA:

GUIDA PER CATETERE ANGIOGRAFICO AD ANIMA FISSA A “J” DA mm 3, 0.035” LUNGHEZZA CM 150.

I FILI GUIDA SONO IN ACCIAIO RICOPERTI CON PTFE (POLYTETRAFLUOROETHILENE). COMPLETO DI CONNETTORE LUER LOCK E DI RADDRIZZATORE. INDICATA PER L’UTILIZZO DI PROCEDURE SIA ANGIOGRAFICHE CHE ANGIOPLASTICHE.

MATERIALI UTILIZZATI: - INTERNO: ACCIAIO INOSSIDABILE 304 - INVOLUCRO: ACCIAIO INOSSIDABILE 304 - NASTRO: ACCIAIO INOSSIDABILE 304

TOLLERANZA: - INTERNO: ± 0.0003 - INVOLUCRO: + 0.0007; - 0.0002 - NASTRO: LARGHEZZA ± 0.0005 LUNGHEZZA ± 0.0010

PROLUNGA IN PVC PER BASSA PRESSIONE CM 10:

PROLUNGA INFUSIONALE TRASPARENTE CON RACCORDI TERMINALI DI TIPO LUER LOCK FEMMINA E LUER LOCK MASCHIO CON GHIERA GIREVOLE.  IL DISPOSITIVO RESISTE A PRESSIONI MASSIME DI 70 PSI

TUBO IN PVC TRASPARENTE DI GRADO MEDICALE

RACCORDI LUER LOCK IN ABS E PVC DI GRADO MEDICALE

CAPPUCCI DI PROTEZIONE IN POLIETILENE DI GRADO MEDICALE

IL DISPOSITIVO È INDICATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI MEDICAMENTI O SOLUZIONI FISIOLOGICHE PER MEZZO DI APPARATI INFUSIONALI O PER CADUTA.

CONTENITORE PER AGHI:

IN POLIPROPILENE CON COPERCHIO A CHIUSURA ERMETICA ED IRREVERSIBILE IDONEO ALLO SMALTIMENTO DI DISPOSITIVI TAGLIENTI DI VARIE DIMENSIONI, DOTATO DI ACCESSO SECONDARIO (IMPLEMENTATO NEL PRINCIPALE) CON SISTEMA DI SGANCIO PER LO SMALTIMENTO DI AGHI DI VARIO TIPO E MISURA.

CONFEZIONAMENTO

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO:

LA CONFEZIONE ESTERNA E’ COSTITUITA DA UNA BUSTA CARTA/PLASTICA IDONEA ALLA STERILIZZAZIONE TERMOSALDATA ERMETICAMENTE.

QUANTITA’: 1 KIT PER BUSTA

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:

SCATOLA DI CARTONE CON FORI LATERALI ADATTO ALLA STERILIZZAZIONE CONTENENTE 5 KIT.

INOLTRE SU TUTTE LE CONFEZIONI SONO RIPORTATE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

- NOME COMMERCIALE;

- CODICE DEL PRODOTTO;

- NUMERO DI LOTTO;

- DESCRIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL KIT;

- DATA DI STERILIZZAZIONE;

- DATA DI SCADENZA;

- METODO DI STERILIZZAZIONE;

- DICITURA MONOUSO;

- NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE.

CONSERVAZIONE

IL PRODOTTO VA CONSERVATO A TEMPERATURA AMBIENTE E LONTANO DALLE FONTI DI CALORE E DALLA DIRETTA ESPOSIZIONE ALLA LUCE DEL SOLE

PRODUZIONE

Il KIT è fabbricato presso l'officina di produzione della Svas Biosana Srl certificata secondo le Norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

La produzione è effettuata secondo metodiche standard convalidate CONFORMI A QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA DIRETTIVA 93/42/CEE.

STERILIZZAZIONE

Il kit è sterilizzato ad ossido di etilene secondo un ciclo validato che non altera le caratteristiche dei componenti in conformità alle norme Armonizzate EN 550.

LA STERILITA’ HA UNA VALIDITA’ DI 5 ANNI A CONFEZIONE INTEGRA.

CLASSE DI APPARTENENZA

IL KIT E’ classificatO in accordo all’articolo 12³ del D.L.vo 46/97 relativo ai dispositivi medici.

CND T0202; RDM 245357/R

ANNOTAZIONI

- TUTTI I DISPOSITIVI DI INTERAZIONE E CONTATTO CON IL PAZIENTE SONO LATEX FREE. PRESENZA DI LATTICE E' RISCONTRABILE NEGLI ELASTICI DELLE CUFFIE DI COPERTURA DELLE APPARECCHIATURE.

IL DISPOSITIVO E’ CONFORME ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA’.