AngioJet® ULTRA

Il sistema AngioJet® Ultra e’ la nuova console per la trombectomia meccanica, il sistema abbina l’efficacia alla semplicità di utilizzo.

Il sistema per trombectomia Reolitica™ si basa sull’effetto Bernoulli, l’aspirazione che si genera alla punta del catetere, che viene usato congiuntamente al sistema, consente la rimozione anche di trombi di dimensione elevata.

La console gestisce il funzionamento del kit catetere-pompa. I kit che possono essere utilizzati si differenziano per potenza di aspirazione ed hanno indicazioni specifiche in base al vaso da trattare. Il sistema aziona la pompa e regola l’afflusso e l’efflusso del fluido (fisiologica eparinata). Inoltre, tramite un Display in lingua italiana, fornisce suggerimenti all’operatore per l’impostazione del sistema, messaggi relativi alla pressione operativa ed ad eventuali malfunzionamenti,  oltre al volume tempo di utilizzo .

L’ AngioJet® Ultra puo’ essere utilizato a livello coronarico e sul periferico sia a livello arterioso che venoso. Nel caso di applicazioni a livello periferico il sistema consente di abbinare  la trombectomia meccanica con la trombo lisi (Power Pulse). In quest’ ultima applicazione, la cui validita’ e’ comprovata da diverse pubblicazioni scientifiche, sul Display viene visualizzato l’ammontare di trombolitico che viene somministrato al paziente. Nel caso in cui sirenda necessario l’utilizzo del Power Pulse, lo stesso consente di iniettare il trombolitico direttamente nel trombo, il trombo verra’ aspirato dopo 20 minuti riducendo il tempo operativo ed il quantitativo di farmaco da somministrare.

Il sistema viene attivato agendo su un comando a pedale.

Codice Repertorio:	109151/R

Codice CND:		Z120105

I cateteri che possono essere utilizzati sono i seguenti :

(Tutti i cateteri hanno la pompa inclusa nel Kit)

CATETERE  XPEEDIOR                                                             cod.10540-002

(Sistema artero-venoso periferico)

Catetere monouso per l’aspirazione dei trombi in ambito venoso ed arterioso  vene  con  diametro non inferiore a 5 mm . Progettato con tecnologia Cross-Stream con lo scopo di incrementare la potenza  di aspirazione . (si possono trattare, con ottimi risultati, vasi fino ai 12 mm di  ).

Indicato per l’utilizzo della modalita’  Power Pulse  per una più efficace rimozione del trombo con somministrazione selettiva di farmaco trombolitico.

Lunghezza del catetere disponibile  da 120 cm.

Guida compatibile   0,035” mm.

Catetere guida 8 F.≥.086” ID

Introduttore compatibile 6 F

Codice di Repertorio :	109804/R

Codice CND:			C019002

CATETERE SPIROFLEX VG                                                 cod.106608-002

(Sistema coronarico,By-pass Safena e sistema arterioso periferico)

Catetere monouso a scambio rapido 5 F, con tecnologia Cross-Stream indicato per l’aspirazione dei trombi nei by-pass e nelle arterie con diametro  non inferiore a 3 mm ed indicato per l’aspirazione nei vasi con diametro sino ad 8 mm di diametro.

Lunghezza del catetere  135 cm.

Guida 0,014”

Catetere Guida 7 F ≥0.076”.

Introduttore compatibile 6 F

Velocità 60 mL/min

Codice di Repertorio :	109565/R

Codice CND:			C019002

CATETERE AVX	                                                                     cod.105039-002

(Fistole Artero-Venose)

Catetere monouso 6 F, progettato per l’aspirazione di  trombi in  vasi con diametro sino a 12 mm. Indicato nei vasi di diametro superiore ai 3mm e nelle fistole  artero-venose,lunghezza 50 cm.

Guida 0,035”

Catetere guida 8F

Introduttore compatibile 6 F

Velocità 60 mL/min

Codice di Repertorio :	109763/R

Codice CND:			C019002

CATETERE SPIROFLEX                                                        cod.106553-002

(Sistema coronarico,By pass Safena e sistema arterioso periferico)

Catetere monouso a scambio rapido 4 F, con tecnologia Cross-Stream, lunghezza 135 cm con  punta morbida atraumatica, più flessibile,indicato per  vasi con un diametro compreso tra  2 e 5 mm. Nuova copertura idrofilica per uno scorrimento più omogeneo.

Lunghezza del catetere 135 cm.

Guida  0.014”.

Catetere guida 6F ≥0.070”

Introduttore compatibile 5 F

Velocità 40 mL/min

Codice di Repertorio :	109600/R

Codice CND:			C019002

CATETERE DVX	                                                                     cod.106552-002

(Sistema artero-venoso  periferico)

Catetere monouso 6 F, per l’aspirazione dei  trombi per  vene ed arterie non inferiori ai 6 mm di diametro e progettato con tecnologia Cross-Stream con lo scopo di un incremento dell’aspirazione  (si possono trattare, con ottimi risultati, vasi fino ai 20 mm di  ).

Indicato per l’utilizzo della tecnica Power Pulse  per una più efficace rimozione del trombo con somministrazione selettiva di farmaco trombolitico.

per una più efficace rimozione del trombo.

Catetere monouso, lunghezza 90 cm, progettato per l’aspirazione dei trombi nei vasi periferici più ampi.

Guida 0,035”

Catetere guida 8 F >= 0.086”

Introduttore 6 F

Codice di Repertorio :	109787/R

Codice CND:			C019002

CATETERE XMI	                                                                     cod.105041-002

(Sistema coronarico,By-pass Safena e sistema arterioso periferico)

Catetere monouso OTW 4 F, con tecnologia Cross-Stream, lunghezza 135 cm, indicato nper  vasi con un diametro compreso tra 2 e 5 mm.

Lunghezza del catetere 135 cm.

Guida  0.014”.

Catetere guida 6F ≥0.070”

Introduttore compatibile 4 F

Velocità 40 mL/min

Codice di Repertorio :	109616/R

Codice CND:			C019002

CATETERE XVG                                                                     cod.105042-002

(Sistema arterioso  periferico)

Catetere monouso OTW 5 F, progettato per l’aspirazione dei trombi nei vasi da 3 a 8 mm indicato in sede periferico arteriosa

lunghezza 140 cm.

Guida 0,014”

Catetere guida 5F

Introduttore compatibile 5 F

Codice di Repertorio :	109491/R

Codice CND:			C019002

Confezionamento Kit

STERILE – Il catetere è fornito sterile ed è apirogeno. Il catetere è sterilizzato con ossido di etilene (EO). Il contenuto deve considerarsi sterile a confezione chiusa ed intatta fino alla data di scadenza indicata sull’etichetta.

SET POMPA	 (Presente in ogni confezione di cateteri e gia’ connessa allo stesso ed alla sacca di raccolta)

Il set della pompa monouso comprende una pompa volumetrica, una linea di andata ad alta pressione ed una linea di ritorno a bassa pressione coassiali ed una sacca di raccolta.

La pompa pressurizza la soluzione salina e la invia al catetere attraverso il lume d’alimentazione del tratto a tubi coassiali. Il lume d’efflusso trasporta i residui del trombo dal catetere alla sacca di raccolta per l’eliminazione finale.

Funzione Power Pulse

Il sistema AngioJet® Ultra  oltre alla funzione di trombectomia include   una modalita’ operativa  denominata Power Pulse .Questa funzione  viene abilitata utilizzando i cateteri Xpeedior e DVX e consiste  nella somministrazione selettiva di farmaco trombolitico .Abilitando la funzione “Power Pulse”   viene disabilitata  la funzione di trombecomia  rimanendo attiva  la modalita’ di infusione del sistema.

Il farmaco trombolitico viene diluito in  percentuali differenti a seconda del tipo di farmaco che si vuole utilizzare in sacca contenente soluzione fisiologica  :

Diluizione farmaco trombolitico

(Diluizione consigliata secondo esperienza degli utilizzatori con sacca soluzione fisiologica da 50 ml )

•10-20 mg Alteplase / Actilyse (TPA).

•10-20 mg Metalyse (Tenecteplase) (TNK)

•250000 units Urokinase (UK)

•2-4 units Reteplase (RPA)

Dopo l’infusione del farmaco trombolitico ed una attesa di circa 20minuti affinche’ il farmaco stesso faccia effetto, viene disabilitata la funzione “Power Pulse” ed abilitata la normale funzione di trombectomia del sistema.Utilizzando lo stesso Kit Catetere  si procede all’aspirazione del trombo.

L’obiettivo che si propone tale metodica e’ di diminuire il volume ed il relativo costo  del farmaco trombolitico utilizzato, velocizzare la procedura ,  diminuire il tempo di ospedalizzazione dei pazienti ed il numero di controlli angiografici necessari.