Connettore ad Y per PTCA/PTA

superKetch™ - speedKetch™

SuperKetch™ e SpeedKetch ™ sono dei connettori ad Y costruiti in policarbonato trasparente (allo scopo di evidenziare eventuali bolle d’aria presenti nel sistema), provvisti di una via coassiale ed una via di accesso laterale. La via coassiale è chiusa da una valvola in silicone a forma di stella che può essere aperta e chiusa agendo su un pulsante “su-giù”, che garantisce una perfetta emostasi durante l’esecuzione di procedure endovascolari, anche utilizzando devices di piccolo calibro (minimo 0.010”).

Tali dispositivi sono studiati per accettare devices aventi “lume” esterno massimo pari a 7F (0.092”). Distalmente, la via coassiale, termina con un raccordo luer-lock maschio rotante utilizzabile per il fissaggio al catetere guida. La via laterale, utilizzabile per il lavaggio, per l’iniezione di mezzo di contrasto o per il monitoraggio pressorio, termina con un raccordo luer-lock femmina oppure può essere costituita da un raccordo in PVC, ad alta pressione, della lunghezza di 30 o 50cm terminante con un rubinetto ad alta pressione a tre vie.

All’interno della confezione possono essere presenti, a seconda della configurazione prescelta, un torquer per guide PTCA/PTA, un ago metallico a punta tronca atto a facilitare l’inserimento del filo guida all’interno del connettore od un peel-away in plastica, utilizzabile per facilitare il passaggio di microcateteri (fino a 3F) all’interno della valvola tricuspide.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Speed Ketch / Super Ketch               Compatibilità lume interno:      7F/0.092”/2.33 mm

Materiale del connettore:         Policarbonato trasparente

Materiale della valvola:            Silicone

Ago d’inserimento in metallo	       Diametro esterno:                    2.7F/0.90 mm

Diametro lume interno:            1.9F/0.025”/0.64 mm

Lunghezza:                              10 cm

Peel-away in plastica 		       Diametro interno:                     3.4F/0.44”/1.14 mm

Lunghezza:                              9 cm

Torquer				       Compatibilità filo guida:           da 0.010” a 0.035”

ISTRUZIONI D’USO

Per tutto quello che concerne le indicazioni, le controindicazioni e le avvertenze per l’uso, si rimanda al depliant di “istruzioni d’uso” contenuto all’interno di ogni singola confezione.

CONFEZIONAMENTO

I connettori ad Y SuperKetch™ e SpeedKetch ™ sono confezionati in busta di Tyvek®/PE apribile a strappo, contenuti in scatola di cartone da 10 unità.

1 di 3

STERILIZZAZIONE E DURATA

I connettori ad Y SuperKetch™ e SpeedKetch ™  sono sterilizzati  ad Ossido di Etilene con ciclo conforme alla normativa EN 550, hanno una durata di 2 anni, sono monouso, non pirogenici e non risterilizzabili.

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale, in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole, ad una temperatura compresa tra 0° e 40°C.

CERTIFICAZIONE CE

Marchio CE  N. 0459

Il dispositivo medico è conforme alla direttiva 93/42 CEE , classe IIa

CLASSIFICAZIONE CND

Codice: C01040180 – Dispositivi per Angiografia cardiaca – Accessori

NUMERO DI REGISTRAZIONE NEL REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI

86694/R

CODICI PRODOTTO

cod. KESU 0001 SUPER KETCH con raccordo laterale di 20cm e ago introduttore

cod. KESU 0002 SUPER KETCH PLUS con raccordo laterale di 20cm, ago introduttore e torquer

cod. KESU 0003 SUPER KETCH LSA con raccordo laterale di 50cm e ago introduttore

cod. KESU 0004 SPEED KETCH senza raccordo laterale, con ago introduttore e peel-away in plastica 3F

cod. KESU 0005 SUPER KETCH PLUS LSA con raccordo laterale di 50cm, ago introduttore e torquer

cod. KESU 0006 SPEED KETCH PLUS senza raccordo laterale, con ago introduttore, peel-away in plastica 3F e torquer

2 di 3

PRODUTTORE

MINVASYS SAS

7, rue du Fossé Blanc

92230 Gennevilliers - France

tel. +33 (0) 147907030

fax +33 (0) 147910585

www.minvasys.com

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

ACILIA HS s.r.l.

Viale dell’Industria, 23

35129  Padova - Italia

tel. +39 049 8700139

fax +39 049 8700298

www.aciliahs.it

3 di 3