| VACS II CATETERE PER VALVULOPLASTICA PERCUTANEA TRANSLUMINALE CE 1275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Applicazione Universale: Materiale palloncino: Materiale asta: Marker radiopaco: Diametro filo guida: Pediatrica/Adulti Copolimero Copolimero oro 0.21”/0.035” | Descrizione prodotto Il catetere Vacs II per PTV è un catetere da dilatazione over-the-wire non compliante a costruzione coassiale. Il catetere da valvuloplastica possiede eccellenti caratteristiche di trackability e steerability e richiede l’uso di un introduttore piuttosto piccolo grazie al suo basso profilo. Le misure nominali indicate sono mantenute per l'intera lunghezza del palloncino. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numero codice e YA0010 YA0011 YA0012 YA0013 YA0014 YA0015 YA0016 YA0018 YA0019 YA0020 YA0021 YA0022 YA0023 YA0024 YA0025 YA0026 YA0027 YA0028 YA0029 YA0030 YA0031 YA0032 YA0033 YA0034 YA0035 | Diametro palloncino (mm) 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 | Lunghezza palloncino (mm) 20 20 20 20 30 20 30 20 30 20 30 40 20 30 40 60 30 40 50 60 30 40 50 60 30 | Rated Burst Pressure (ATM) (mm) 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 | Nominal Pressure (ATM) (mm) 4.5 4.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 | Filo Guida (inch) 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 | Misura asta (F) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 | Misura introduttore (F) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 | # Lunghezza utile (cm) 70 70 70 70 70 70 70 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |
|  | …continua |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IL PRODUTTORE SI RISERVA DI APPORRE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO |  |  |  |  |  |  |  |  |

WM05041008DA1_VACS II

I prodotti sono forniti sterilizzati a gas in doppio involucro - monouso

Prodotto in Germania da: Dr. OSYPKA GmbH

Importato e distribuito in esclusiva da: FIAB SpA - Via Costoli, 4 - Vicchio (FI)

| VACS II CATETERE PER VALVULOPLASTICA PERCUTANEA TRANSLUMINALE CE 1275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione prodotto Il catetere Vacs II PTV (catetere percutaneo per valvuloplastica) è un catetere non-compliant di dilatazione ???$$$??? con costruzione coassiale. Il catetere valvuloplastico impressiona con il suo massimo orientamento e tracciabilità e richiede la più piccola introduzione possibile dovuta al basso profilo. I formati nominali del palloncino distale montato vengono mantenuti su tutta l'intera lunghezza del palloncino. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Applicazione Universale: Pediatrica/Adulti Mat Materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numero codice YA0036 YA0037 YA0038 YA0039 YA0040 YA0041 YA0042 YA0043 YA0044 YA0045 YA0046 YA0047 YA0048 YA0049 YA0050 YA0051 YA0052 YA0053 YA0054 YA0055 YA0056 YA0057 YA0058 YA0059 YA0060 YA0061 YA0063 YA0064 YA0067 YA0069 | Diametro palloncino (mm) 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 22.0 22.0 22.0 22.0 24.0 24.0 24.0 26.0 26.0 26.0 26.0 28.0 28.0 30.0 30.0 | Lunghezza palloncino (mm) 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 60 30 40 50 60 40 50 40 60 | Rated Burst Pressure (ATM) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | Nominal Pressure (ATM) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | Filo guida (inch) 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 | Misura asta (F) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 | Misura Introduttore (F) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 | # Lunghezza Utile (cm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |
|  | IL PRODUTTORE SI RISERVA DI APPORRE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO |  |  |  |  |  |  |  |  |

WM05041008DA1_VACS II

I prodotti sono forniti sterilizzati a gas in doppio involucro - monouso

Prodotto in Germania da: Dr. OSYPKA GmbH

Importato e distribuito in esclusiva da: FIAB SpA - Via Costoli, 4 - Vicchio (FI)