Procedura Aperta per la fornitura di

Defibrillatori Semi Automatici Esterni (dae)

destinati alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale (AA.SS.LL. e AA.OO.), agli enti locali, alle società partecipate, agli enti strumentali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania

CIG 66680844FD

ALLEGATO B.1

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Il sottoscritto

nato a       (  ) il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di

della impresa

con sede in       (  ), Via

in qualità di       (imprese ATI:      )

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

- che la fornitura soddisfa i requisiti come di seguito specificato

| Caratteristiche minime richieste | Caratteristiche del prodotto offerto | Indicare il documento e il numero della/e pagina/e dello stesso in cui sono rinvenibili le caratteristiche richieste (es. pag. n. della scheda tecnica) |
| --- | --- | --- |
| DAE |  |  |
| Defibrillatore semiautomatico ad uso esterno (DAE) per uso adulti e pediatrico | ☐ NO ☐ SI |  |
| Onda di defibrillazione di tipo bifasica | ☐ NO ☐ SI |  |
| Possibilità di erogare scariche almeno fino a 150J onda bifasica (Livelli di energia erogata conformi alle indicazioni delle linee guida sulla Rianimazione Cardiopolmonare (ILCOR e AMERICA HEART) in vigore) | ☐ NO ☐ SI (indicare i livelli di energia erogabili con onda bifasica) |  |
| Display per visualizzazione del tracciato ECG | ☐ NO ☐ SI |  |
| Funzionamento con due tasti (On/Off e shock) | ☐ NO ☐ SI |  |
| Memorizzazione degli eventi su memoria interna e/o scheda di memoria removibile | ☐ NO ☐ SI |  |
| Dotato di indicatore di stato “pronto all’uso” | ☐ NO ☐ SI |  |
| Resistente ad urti ed alla penetrazione di liquidi e solidi IP 54 | ☐ NO ☐ SI, indicare il grado IP |  |
| Dimensioni contenute e peso non superiore a 3.3 kg (compresa batteria) | ☐ NO ☐ SI, indicare il peso comprensivo di batteria |  |
| Algoritmo di analisi del ritmo cardiaco con riconoscimento del ritmo defibrillabile | ☐ NO ☐ SI |  |
| Tempo di carica non superiore a 10 secondi | ☐ NO ☐ SI, indicare il tempo di carica |  |
| Autotest periodico con indicazione esterna dell’esito facilmente individuabile | ☐ NO ☐ SI |  |
| Indicazioni visive relative a: - stato apparecchiatura | ☐ NO ☐ SI |  |
| - stato batteria | ☐ NO ☐ SI |  |
| - stato elettrodi | ☐ NO ☐ SI |  |
| Istruzioni vocali in lingua italiana e/o visive dettagliate (video o messaggi di testo) che indichino all’operatore le azioni da compiere | ☐ NO ☐ SI, indicare la tipologia di istruzioni |  |
| Possibilità di modificare i parametri funzionali in base ad eventuali aggiornamenti delle linee guida sulla RCP dell’azienda fornitrice | ☐ NO ☐ SI |  |
| Caratteristiche minime richieste | Caratteristiche del prodotto offerto | Indicare il documento e il numero della/e pagina/e dello stesso in cui sono rinvenibili le caratteristiche richieste (es. pag. n. della scheda tecnica) |
| BATTERIA |  |  |
| Alimentazione a batteria (funzionamento operativo ed autotest) interna o esterna di tipo a litio, originale ossia garantita dai fabbricanti degli stessi defibrillatori | ☐ NO ☐ SI, breve descrizione |  |
| Funzionamento a batteria a lunga durata che garantisca: - almeno 125 scariche a 150J o 8 ore di funzionamento (batteria nuova e temperatura ambiente 20-25°C) | ☐ NO ☐ SI, indicare il numero di scariche e le ore di funzionamento |  |
| - minimo 3 anni di funzionamento in stand-by | ☐ NO ☐ SI, indicare numero di anni di funzionamento stand-by garantito dal fabbricante |  |
| Caratteristiche minime richieste | Caratteristiche del prodotto offerto | Indicare il documento e il numero della/e pagina/e dello stesso in cui sono rinvenibili le caratteristiche richieste (es. pag. n. della scheda tecnica) |
| ELETTRODI |  |  |
| Elettrodi monopazienti pregellati | ☐ NO ☐ SI |  |
| N. 2 coppie di elettrodi monouso per adulti e n.2 coppie di elettrodi monouso pediatrici | ☐ NO ☐ SI |  |
| Caratteristiche minime richieste | Caratteristiche del prodotto offerto | Indicare il documento e il numero della/e pagina/e dello stesso in cui sono rinvenibili le caratteristiche richieste (es. pag. n. della scheda tecnica) |
| BORSA PER DEFIBRILLATORE |  |  |
| N. 1 borsa da trasporto per DAE con maniglia per un sicuro e agevole trasporto | ☐ NO ☐ SI |  |
| Caratteristiche minime richieste | Caratteristiche del prodotto offerto | Indicare il documento e il numero della/e pagina/e dello stesso in cui sono rinvenibili le caratteristiche richieste (es. pag. n. della scheda tecnica) |
| KIT DI RIANIMAZIONE |  |  |
| N. 1 forbici taglia abiti, n. 1 pocket-mask, n.1 rasoio e n.1 paia di guanti monouso | ☐ NO ☐ SI |  |
| Caratteristiche minime richieste | Caratteristiche del prodotto offerto | Indicare il documento e il numero della/e pagina/e dello stesso in cui sono rinvenibili le caratteristiche richieste (es. pag. n. della scheda tecnica) |
| TECA PER USO INTERNO |  |  |
| Dimensioni compatibili con il DAE offerto | ☐ NO ☐ SI |  |
| Idonea all’uso interno | ☐ NO ☐ SI |  |
| Allarme acustico per apertura TECA | ☐ NO ☐ SI |  |
| Relativa segnaletica internazionale a bandiera | ☐ NO ☐ SI |  |
| Caratteristiche minime richieste | Caratteristiche del prodotto offerto | Indicare il documento e il numero della/e pagina/e dello stesso in cui sono rinvenibili le caratteristiche richieste (es. pag. n. della scheda tecnica) |
| TECA PER USO ESTERNO |  |  |
| Dimensioni compatibili con il DAE offerto | ☐ NO ☐ SI |  |
| Idonea all’uso esterno con protezione da acqua e polveri (specificare il grado IP) | ☐ NO ☐ SI, indicare il grado IP |  |
| Allarmi acustici e visivi per apertura TECA | ☐ NO ☐ SI |  |
| Relativa segnaletica internazionale a bandiera | ☐ NO ☐ SI |  |
| Caratteristiche minime richieste | Caratteristiche del prodotto offerto | Indicare il documento e il numero della/e pagina/e dello stesso in cui sono rinvenibili le caratteristiche richieste (es. pag. n. della scheda tecnica) |
| SERVIZI |  |  |
| Customer Care, descritto nell’art 7.3 del Capitolato Tecnico | ☐ NO ☐ SI, breve descrizione del servizio |  |

- che tutta la documentazione (datasheet, depliant illustrativi, schede tecniche del Fabbricante, ecc.) trasmessa, dalla quale si evincono le informazioni contenute nel presente allegato, è conforme all’originale in nostro possesso.

, lì

FIRMATO DIGITALMENTE

______________________________________

La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma.

Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “Consorzio” o in ogni caso  una delle tipologie di soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici ex art. 34 del d.lgs. 163/2006.