## Slide 1: Consultazione preliminare di mercato
Procedura aperta per la fornitura di sistemi per aferesi e di sistemi per procedure di recupero sangue intra e
post operatorio destinati ai servizi immunotrasfusionali delle aa.ss. della regione Campania
BOZZA
20/03/2023

## Slide 2: Sommario
Oggetto della procedura
Criterio di aggiudicazione
Suddivisione in Lotti
Requisiti dei Lotti

## Slide 3: Oggetto della procedura

## Slide 4: La procedura ha ad oggetto la fornitura quinquiennale di:
Sistemi per Aferesi e Sistemi per procedure di recupero sangue intra e post-operatorio destinati ai servizi immunotrasfusionali (SIT) delle AA.SS. Della Regione Campania

## Slide 5: Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO ai sensi dell’art 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016.
ELEMENTI | PUNTEGGIO MASSIMO
Punteggio tecnico massimo | 70
Punteggio economico massimo | 30
Punteggio Totale | 100

## Slide 6: Suddivisione in lotti
La procedura in oggetto è suddivisa in 7 lotti in base alle diverse tipologie di procedure da eseguire.
LOTTO 2 Plasmaferesi produttiva monocomponent
LOTTO 1 Aferesi Produttiva multicomponent
LOTTO 3 Aferesi terapeutica e raccolta cellule staminali
LOTTO 4 Aferesi terapeutica selettiva extracorporea
LOTTO 5 Fotochemioterapia extracorporea online (ECP)
LOTTO 6 Fotoaferesi extracorporea offline per prodotti cellulari
LOTTO 7 Procedure di recupero sangue intra e post-operatorio

## Slide 7
LOTTO 1 - AFERESI PRODUTTIVA MULTICOMPONENT 1/3
Il sistema di aferesi produttiva multicomponent comprende:
SEPARATORE CELLULARE
(per la raccolta di piastrine, plasma, globuli rossi da donatore sano con procedura singola e/o multicomponente)
CIRCUITI MONOUSO
(Per eseguire le seguenti procedure:
Doppia unità di Globuli Rossi;
Globuli Rossi e Plasma;
Globuli Rossi e Piastrine;
Plasmaferesi;
Plasma – Piastrinoaferesi;
Doppia unità di Piastrine.)

## Slide 8
REQUISITI MINIMI DEL SEPARATORE | 
1 | Separatore cellulare per aferesi produttiva multicomponent automatico corredato da idoneo gruppo di continuità;
2 | Facilmente trasportabile (indicare il peso e se dotato di ruote);
3 | Raccolta in circuito chiuso;
4 | Residuo leucocitario per unità inferiore a 1x 106, in conformità al Decreto del Ministro della Salute n. 69 del 2 novembre 2015;
5 | Sistemi di controllo del corretto montaggio dei kit e della corretta esecuzione della procedura (es. rilevazione bolle d'aria nel circuito, formazione di coaguli);
6 | Interfacciamento bidirezionale con il sistema gestionale in uso presso il SIT, e con eventuali upgrade del LIS aziendale esistente o nuova fornitura che si venisse a realizzare, per la trasmissione automatica dei dati.
REQUISITI MINIMI DEI CIRCUITI MONOUSO | 
1 | Circuito preassemblato;
2 | Circuito in materiale biocompatibile sterili, monouso e apirogeni;
3 | Confezionamento singolo dei circuiti preassemblati che garantisca la buona conservazione e il facile stoccaggio;
4 | Sulla confezione dei circuiti deve essere riportata la data di scadenza.
LOTTO 1 - AFERESI PRODUTTIVA MULTICOMPONENT 2/3

## Slide 9
1 | Possibilità di reinfusione automatica e programmabile di fisiologica durante le procedure
2 | Gestione automatica della reinfusione personalizzata del citrato.
3 | Trasferimento automatico e programmabile del SAG M nelle procedure in cui si raccolgono eritrociti.
4 | Lavaggio parziale degli eritrociti.
5 | Movimentazione agevole del separatore (dimensioni, peso e ergonomia)
6 | Presenza di dispositivi di sicurezza (allarmi acustici/visivi, sensori, dispositivi di bloccaggio) necessari per garantire un uso corretto e sicuro per il paziente e per l’operatore
Il Sistema di Aferesi produttiva multicomponent sarà valutato in base ai seguenti parametri:
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
LOTTO 1 - AFERESI PRODUTTIVA MULTICOMPONENT 3/3

## Slide 10
LOTTO 2 - PLASMAFERESI PRODUTTIVA MONOCOMPONENT 1/3
Il sistema di plasmaferesi produttiva monocomponent comprende:
SEPARATORE CELLULARE
(per la produzione di plasma leucodepleto)
CIRCUITI MONOUSO

## Slide 11
LOTTO 2 - PLASMAFERESI PRODUTTIVA MONOCOMPONENT 2/3
REQUISITI MINIMI DEL SEPARATORE | 
1 | Separatore cellulare automatico per la produzione di plasma leucodepleto corredato da idoneo gruppo di continuità;
2 | Range flusso prelievo: 40÷120 mL/min.; range flusso ritorno 30-120 ml/min;
3 | Riempimento con Soluzione Fisiologica per il controllo funzionale del separatore cellulare prima della procedura e anche per il mantenimento isovolemico del donatore;
4 | Dotato di software in grado di indicare il range di volumi (Min & Max) da raccogliere per plasmaferesi;
5 | Controllo automatico del corretto montaggio del circuito monouso;
6 | Controllo automatico dell’integrità del circuito prima di effettuare il riempimento;
7 | Possibilità di esportare i dati delle procedure;
8 | Gestione dati in modalità sia “wireless” che “wired” con statistica e reportistica della procedura;
9 | Il plasma prodotto deve avere un valore medio percentuale del contenuto di Fattore VIII così come stabilito dalla normativa vigente (almeno il 70% dell’attività);
10 | Interfacciamento bidirezionale con il sistema gestionale in uso presso il SIT, e con eventuali upgrade del LIS aziendale esistente o nuova fornitura che si venisse a realizzare, per la trasmissione automatica dei dati.
REQUISITI MINIMI DEI CIRCUITI MONOUSO | 
1 | Circuito monouso dotato di sacca satellite di campionamento di sangue intero pre-donazione , dotato di ago prelievo pre-connesso, dotato di luer lock (LL) per eventuale sostituzione e protezione ago;
2 | Circuito preassemblato;
3 | Circuito in materiale biocompatibile sterili, monouso e apirogeni;
4 | Confezionamento singolo dei circuiti preassemblati che garantisca la buona conservazione e il facile stoccaggio;
5 | Sulla confezione dei circuiti deve essere riportata la data di scadenza.

## Slide 12
Il Sistema di Plasmaferesi produttiva monocomponent sarà valutato in base ai seguenti parametri:
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
LOTTO 2 - PLASMAFERESI PRODUTTIVA MONOCOMPONENT 3/3
1 | Valore residuo di piastrine nel plasma prodotto.
2 | Valore residuo di leucociti nel plasma prodotto.
3 | Valore residuo di globuli rossi nel plasma prodotto .
4 | Sistema di sicurezza automatico in grado di verificare il corretto dosaggio dell’anticoagulante.
5 | Ridotto volume di circolazione extracorporea.
6 | Ridotti tempi di procedura.
7 | Presenza di circuiti Monouso sterilizzati con Radiazioni Ionizzanti per evitare ai donatori il rischio di reazioni da esposizione a residui di ossido di etilene.
8 | Movimentazione agevole del separatore. (dimensioni, peso, ergonomia)
9 | Presenza di dispositivi di sicurezza (allarmi acustici/visivi, sensori, dispositivi di bloccaggio) necessari per garantire un uso corretto e sicuro per il paziente e per l’operatore

## Slide 13
LOTTO 3 - AFERESI TERAPEUTICA E RACCOLTA CELLULE STAMINALI 1/3
Il sistema di aferesi terapeutica e raccolta cellule staminali comprende:
SEPARATORE CELLULARE
CIRCUITI MONOUSO
(in grado di eseguire le seguenti procedure:
Plasma-exchange;
Eritro-exchange;
Raccolta cellule staminali;
Procedure depletiva)

## Slide 14
LOTTO 3 - AFERESI TERAPEUTICA E RACCOLTA CELLULE STAMINALI 2/3
REQUISITI MINIMI DEL SEPARATORE | 
1 | Separatore Cellulare automatico corredato da idoneo gruppo di continuità;
2 | Possibilità di raccolta in continuo o per fasi cicliche;
3 | Calcolo automatico del volume dei liquidi sostitutivi da impiegare;
4 | Calcolo del volume totale di sangue del paziente in base ai dati di altezza, sesso, peso e personalizzazione delle procedure sui dati fisici ed ematologici del paziente;
5 | Interfacciamento bidirezionale con il sistema gestionale in uso presso il SIT, e con eventuali upgrade del LIS aziendale esistente o nuova fornitura che si venisse a realizzare, per la trasmissione automatica dei dati.
REQUISITI MINIMI DEI CIRCUITI MONOUSO | 
1 | Circuiti monouso dotati di sacca satellite di campionamento di sangue intero pre-donazione, dotatI di ago prelievo pre-connesso, dotati di luer lock (LL) per eventuale sostituzione e protezione ago;
2 | Circuiti preassemblati;
3 | Circuiti sterili, monouso e apirogeni in materiale biocompatibile;
4 | Circuiti latex free e ftalati free.
5 | Confezionamento singolo dei circuiti preassemblati che garantisca la buona conservazione e il facile stoccaggio;
6 | Sulla confezione dei circuiti deve essere riportata la data di scadenza.

## Slide 15
Il Sistema di Aferesi terapeutica e raccolta cellule staminali, sarà valutato in base ai seguenti parametri:
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
LOTTO 3 - AFERESI TERAPEUTICA E RACCOLTA CELLULE STAMINALI 3/3
1 | Gestione automatica dell’interfaccia mediante telecamera digitale
2 | Visualizzazione mediante schermo orientabile touch-screen di tutti i parametri in corso di procedura
3 | Flusso di prelievo minimo necessario per pazienti pediatrici
4 | Flusso di prelievo con passi minimi di 1 ml/min
5 | Controllo della velocità di infusione dell’ anticoagulante in base ai dati di altezza, peso e sesso del paziente, con possibilità di cambiarla in corso di procedura
6 | Possibilità, per tutte le procedure di scambio, di passare, in corso di procedura, da ago doppio ad ago singolo.
7 | Possibilità di effettuare procedure di trattamento di midollo
8 | Gestione automatica della soluzione fisiologica in caso di arresto della procedura per mantenere pervia sia la via di prelievo che la via di reinfusione
9 | Rapidità e semplicità delle procedure di sanificazione degli strumenti da parte degli operatori, certificate dal fornitore.
10 | Dispositivi di sicurezza (allarmi acustici/visivi, sensori, dispositivi di bloccaggio) necessari per garantire un uso corretto e sicuro per il paziente e per l’operatore

## Slide 16
LOTTO 4 - AFERESI TERAPEUTICA SELETTIVA EXTRACORPOREA 1/3
Il sistema di aferesi terapeutica e raccolta cellule staminali comprende:
SEPARATORE CELLULARE
CIRCUITI MONOUSO

## Slide 17
LOTTO 4 - AFERESI TERAPEUTICA SELETTIVA EXTRACORPOREA 2/3
REQUISITI MINIMI DEL SEPARATORE | 
1 | Separatore Cellulare automatico a flusso continuo corredato da idoneo gruppo di continuità;
2 | Dotato di trasduttori di pressione per monitorare le seguenti pressioni: aspirazione sangue, venosa, pre-filtri destinati alla rimozione delle lipoproteine;
3 | Dotato di pompa anticoagulante integrata con possibilità di infondere boli;
4 | Dotato di rilevatore di emolisi;
5 | Dotato di sistema di riscaldamento incorporato;
6 | Dotato di allarmi sonori e/o visivi;
7 | Dotato di interfaccia grafica che consenta di visualizzare tutti i parametri dinamici della terapia (flussi, pressioni, peso, volumi, temperatura) e aiuto on-line in caso di allarmi;
8 | Possibilità di trattamento pazienti sottoposti ad ACE inibitori
9 | kit di linee e filtri monouso in PVC dotati di codice colore, destinati alla rimozione selettiva di lipoproteine e altri fattori pro-infiammatori e pro-coagulanti dal plasma;
10 | Riduzione delle lipoproteine (VLDL, LDL, Lp(a)) almeno del 60%;
11 | Indicazione d'uso certificata per ipercolesterolemia familiare ed iperlipoproteinemia (a);
12 | Interfacciamento bidirezionale con il sistema gestionale in uso presso il SIT, e con eventuali upgrade del LIS aziendale esistente o nuova fornitura che si venisse a realizzare, per la trasmissione automatica dei dati.

## Slide 18
Il Sistema di Aferesi terapeutica selettiva extracorporea, sarà valutato in base ai seguenti parametri:
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
LOTTO 4 - AFERESI TERAPEUTICA SELETTIVA EXTRACORPOREA 3/3
1 | Efficacia di rimozione LDL e Lp(a)
2 | Rimozione del fibrinogeno > 50%
3 | Minima riduzione C-HDL
4 | Riduzione Immunoglobuline trascurabile
5 | Rimozione di lipoproteine dal plasma per limitare gli effetti di riduzione a lungo termine sulle cellule (RBC, WBC,PLT)
6 | Possibilità di trattare pazienti con basso livello di piastrine
7 | Impostazione di calo peso
8 | Ridotto volume di sangue intero in extracorporea
9 | Indicazione d'uso certificata per le patologie del microcircolo di seguito indicate: ipoacusia, piede diabetico, maculopatia, ischemia nervo ottico.
10 | Kit monouso preassemblato
11 | Assistenza tecnica

## Slide 19
LOTTO 5 - FOTOCHEMIOTERAPIA EXTRACORPOREA ONLINE (ECP) 1/3
Il sistema di fotochemioterapia extracorporea online (ECP) con dispositivo per irradiamento, comprende:
SEPARATORE CELLULARE
(idoneo alla raccolta di un concentrato linfomonocitario (MNC) da aferesi
DISPOSITIVO IDONEO ALL’IRRADIAMENTO DEI LINFOCITI TRAMITE RAGGI UV-A
(compatibile con il separatore stesso)
CIRCUITI MONOUSO

## Slide 20
LOTTO 5 - FOTOCHEMIOTERAPIA EXTRACORPOREA ONLINE (ECP) 2/3
REQUISITI MINIMI DEL SEPARATORE | 
1 | Separatore cellulare dotato di un programma dedicato alla procedura di fotochemioterapia extracorporea on-line e corredato da idoneo gruppo di continuità;
2 | Completo di dispositivo per l’irradiamento (integrato o non) validato e convalidato per l’utilizzo con il separatore offerto;
3 | Possibilità di gestire le fasi dell’irradiamento con il software del separatore cellulare;
4 | L’intera procedura deve essere gestita dal separatore inclusa la reinfusione via pompa da parte del separatore al paziente;
5 | Visualizzazione di tutti i parametri relativi alla procedura: flussi di portata e volumi di tutti i liquidi collegati;
6 | Sensori di sicurezza e allarmi per le principali funzioni memorizzabili: perdita ematica, linea anticoagulante, pressione di prelievo e reinfusione, sensore di bolle nella reinfusione;
7 | Controllo automatico e continuo delle procedure di raccolta, con rilevazione in tempo reale di: bolle d’aria nel circuito, flusso inadeguato attraverso l’accesso venoso, micro-rotture del dispositivo;
8 | Controllo continuo, in corso di procedura, del funzionamento delle pompe peristaltiche e relativi allarmi di malfunzionamento;
9 | Gestione automatizzata dell’anticoagulante;
10 | Software di gestione in lingua italiana per garantire la tracciabilità delle procedure e la registrazione di eventi avversi sul paziente;
11 | Range di velocità di flusso minimo da 10 a 100 ml/min;
12 | Interfacciamento bidirezionale con il sistema gestionale in uso presso il SIT, e con eventuali upgrade del LIS aziendale esistente o nuova fornitura che si venisse a realizzare, per la trasmissione automatica dei dati.
REQUISITI MINIMI DEI CIRCUITI MONOUSO | 
1 | Circuito monouso a doppio accesso venoso completo di tutto quanto necessario per l’esecuzione dell’intera procedura (raccolta/irradiamento/reinfusione);
2 | Circuito monouso dotato di sistema di protezione dell’ago.

## Slide 21
Il Sistema di Fotochemioterapia extracorporea online (ECP), sarà valutato in base ai seguenti parametri:
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
LOTTO 5 - FOTOCHEMIOTERAPIA EXTRACORPOREA ONLINE (ECP) 3/3
1 | Semplicità d’uso del sistema (esempio: caricamento kit automatico; caricamento pompe automatico; guida in linea passo-passo per il montaggio; gestione delle funzioni dell’irradiatore; gestione della procedura).
2 | Sistemi impiegati per garantire la massima sicurezza durante il montaggio del kit, durante la procedura e durante le reinfusione.
3 | Sistema dotato di indicatore per la somministrazione di quantità di anticoagulante
4 | Sistema dotato di allarme che segnali la rottura di una lampada UVA dell’irradiatore
5 | Sistemi di sicurezza del circuito monouso: presenza di filtri antimicrobici dedicati sulle linee di fisiologica; sulle linee di anticoagulante e nel punto di iniezione del farmaco metoxalene (8-MOP)
6 | Possibilità di reinfondere soluzione fisiologica al paziente in caso di necessità.
7 | visualizzazione costante del bilanciamento liquidi complessivo del paziente
8 | Volume extracorporeo del circuito monouso: valore medio tipico in mL per un paziente adulto, peso 70 Kg; Hct 39%
9 | Prestazione del sistema: Percentuale media MNC comprovata da Letteratura Scientifica del Concentrato cellulare (allegare)
11 | Durata massima lampada irradiatore.
12 | Funzione software per il riempimento automatico con globuli rossi concentrati in presenza di paziente pediatrico
13 | Peso minimo del paziente
14 | Possibilità di impostare il volume totale di sangue da processare

## Slide 22
LOTTO 6 - FOTOAFERESI EXTRACORPOREA OFFLINE PER PRODOTTI CELLULARI 1/3
Il sistema di fotoaferesi extracorporea offline per prodotti cellulari comprende:
Apparecchiatura per irradiamento UV-A
(per l’effettuazione di procedure di fotochemioterapia extracorporea multistep per la cura di pazienti affetti da gravi patologie ematiche (GVDH post trapianto cronica) e dermatologiche (linfomi cutanei) o malattie da rigetto di trapianto solido da effettuare in pazienti ricoverati in DH/ambulatorio)
Sacche per il trattamento

## Slide 23
REQUISITI MINIMI DELL’APPARECCHIATURA PER IRRADIAMENTO UV-A | 
1 | Strumentazione corredata da idoneo gruppo di continuità
2 | Dotato di lettore di codice a barre;
3 | Dotato di lampada in grado di erogare almeno 2 joule/cm2;
4 | Impegno a sostituire le lampade UV-A in caso di esaurimento per superamento dell’operatività;
5 | Autodiagnosi – Test iniziale di verifica del funzionamento;
6 | Controllo automatico di tutta la fase del processo di illuminazione senza intervento da parte dell’operatore;
7 | Dotato di sistema di agitazione del prodotto durante la lavorazione;
8 | Dotato di sistema di controllo con allarme in caso di superamento della temperatura, e riduzione della stessa all’interno della camera di irradiazione durante il ciclo di trattamento;
9 | Sistema di tracciabilità che riporti: identificativo dell’operatore, codice a barra della sacca e lotto della sacca di trattamento;
10 | Dotato di software e memoria per l’archiviazione dei dati.
11 | Interfacciamento bidirezionale con il sistema gestionale in uso presso il SIT, e con eventuali upgrade del LIS aziendale esistente o nuova fornitura che si venisse a realizzare, per la trasmissione automatica dei dati.
REQUISITI MINIMI DELLE SACCHE PER IL TRATTAMENTO DEL PRODOTTO | 
1 | Sacca di irradiamento in materiale biocompatibile, latex e DPHP free, con capacità di almeno 300 ml;
2 | Confezione singola sterile, apirogena;
3 | Presenza di tubo con perforatore;
4 | Sito di inoculo perforabile;
5 | Sito di connessione apribile e innestabile con perforatore.
LOTTO 6 - FOTOAFERESI EXTRACORPOREA OFFLINE PER PRODOTTI CELLULARI 2/3

## Slide 24
Il Sistema di Fotoaferesi extracorporea offline per prodotti cellulari, sarà valutato in base ai seguenti parametri:
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
1 | Ridotto ingombro (dimensioni dell’irradiatore, peso complessivo e struttura di appoggio)
2 | Numero di lampade
3 | Tempo di durata della procedura di irradiamento
4 | Accesso alla programmazione dei parametri mediante autentificazione dell’operatore
5 | Possibilità di variare l’energia erogabile per l’irradiamento
6 | Allarmi: indicare le tipologie di allarme presenti e le modalità di evidenze (saranno preferiti quelli funzionanti in entrambe le modalità acustico/visivo)
7 | Possibilità di aliquotare campioni in modalità sterile, per effettuare controlli di qualità.
8 | Interfaccia Touchscreen
9 | Semplicità di utilizzo. Intuitività e immediatezza dei comandi
10 | Sostenibilità ambientale: verranno valutati i seguenti elementi: Consumo massimo di energia in funzionamento kw/h; Volume e peso del packaging da smaltire; Percentuali di componenti riciclate nel packaging
LOTTO 6 - FOTOAFERESI EXTRACORPOREA OFFLINE PER PRODOTTI CELLULARI 3/3

## Slide 25
LOTTO 7 - PROCEDURE DI RECUPERO SANGUE INTRA E POST-OPERATORIO 1/3
Il sistema per procedure di recupero sangue intra e post- operatorio comprende:
SEPARATORE CELLULARE
CIRCUITI MONOUSO

## Slide 26
LOTTO 7 - AFERESI TERAPEUTICA E RACCOLTA CELLULE STAMINALI 2/3
REQUISITI MINIMI | 
1 | Sistema automatico corredato da idoneo gruppo di continuità;
2 | Recupero di globuli rossi lavati;
3 | Raccolta e lavaggio in circuito chiuso;
4 | Apparecchiatura trasportabile;
5 | Gli accessori destinati a raccolta o trattamento di sangue o emocomponenti devono essere in confezione monouso sterile, materiale biocompatibile

## Slide 27
Il Sistema per procedure di recupero sangue intra e post - operatorio, sarà valutato in base ai seguenti parametri:
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
LOTTO 7 - PROCEDURE DI RECUPERO SANGUE INTRA E POST-OPERATORIO 3/3
1 | Grado di automazione e semplicità delle procedure di assemblaggio e gestione dei kit e di tutte le altre fasi.
2 | Percentuale di ematocrito del prodotto finale.
3 | Gestione informatica dei dati per inserimento in cartella clinica e statistiche.
4 | Capacità di processare piccoli volumi, per uso pediatrico, garantendo la medesima concentrazione del prodotto finale.
5 | Possibilità di reinfondere il prodotto anche durante il recupero.
6 | Allarmi visivi e sonori.
7 | Formazione

## Slide 28: Note
Il presente materiale, suscettibile di variazioni, anche sostanziali, nella stesura finale della documentazione di gara, sarà messo a disposizione sulla piattaforma SIAPS di So.Re.Sa.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro il giorno 27 Marzo, mediante l’apposita funzione «Consultazione preliminare di mercato» disponibile nell’area riservata di Soresa.
Per la modalità di partecipazione alla consultazione preliminare di mercato si rimanda alla guida OE_Manuale_Risposta_ConsultazionePrelimianrediMercato
L’esito della presente consultazione non è in alcun modo vincolante per So.Re.Sa. S.p.A., che si riserva la più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare.